# Část č. 21 – Rehabilitační přístroje – fyzikální terapie

| Název | Vířivá vana horních končetin |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 109 917 Kč |

Technická specifikace

- vířivá vana horních končetin určená na prsty, dlaně, předloktí a loketní klouby

- min. 10 vodních trysek s přivzdušněním

- regulace výkonu vířivé masáže

- ukazatel teploty vody

- elektronické ovládání s časovačem

- funkce kolísání intenzity masáže

- antibakteriální opláštění, bílá barva

- objem min. 25 l

- přívod teplé a studené vody

- odpad

- veškeré instalatérské příslušenství k napouštění, vypouštění a oplachu (sprcha)

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Vířivá vana dolních končetin |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 171 901 Kč |

Technická specifikace

- sedací končetinová vana pro masáž dolních končetin, beder a kyčlí

- min. 12 nerezových vodních trysek

- tryska na masáž hemoroidů

- masážní trysky na plosky nohou

- přivzdušnění hydromasáže

- kontinuální režim hydromasáže

- ukazatel teploty vody

- min. 2 nezávislé okruhy masáže

- elektronické ovládání

- skelet s antibakteriální úpravou

- ochrana čerpadel proti chodu naprázdno

- oplachová sprcha

- možnost regulace intenzity hydromasáže

- kontinuální a pulzní mód masáže

- digitální teploměr a časovač

- užitný objem min. 110 l

- přívod teplé a studené vody

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Vakuově-kompresní terapeutický přístroj |  | Oddělení | Rehabilitace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 651 240 Kč |

Technická specifikace

- rehabilitační přístroj pro vakuově kompresní terapii dolních končetin

- automatické střídání fáze podtlaku a fáze přetlaku v aplikačním válci

- minimálně 200 programů

- grafický displej s ovládáním + dálkové ovládání

- monitorování časového průběhu procedury

- elektronický záznam atributů každé podané procedury do databáze řídícího počítače

- knihovna vhodných indikací dle diagnóz.

- možnost složky oblíbených procedur

- možnost vytváření individuálních uživatelských procedur

- zpětnovazební systém, který nepřetržitě kontroluje parametry a v případě odchylek ihned spustí alarm, popřípadě zastaví proceduru.

- motorické řízení výšky i sklonu aplikačního válce

- lineární pojezd aplikačním válcem pro zasunutí končetiny

- automatizované udržování co nejnižšího tlaku v těsnicí manžetě

- polohovatelné křeslo pacienta s možností bočního vyrovnání pacientových anatomických asymetrií

- tlak produkovaný v aplikátoru min. v rozmezí +-15kPa

- válcový aplikátor min. 100 cm dlouhý a průměr min. 30 cm

- biokompatibilní materiály

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.