# Část č. 3  - Přístroje pro údržbu endoskopů

| Název | Automatický dezinfektor pro flexibilní endoskop |  | Oddělení | TRN/OLÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 735 537 |

Technická specifikace

- automatická myčka endoskopů určená pro dezinfekci 1 endoskopu na plicním a gastroenterologickém oddělení

- způsob mytí a desinfekce: PA (kyselina peroctová)

- uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, termochemickou dezinfekci a závěrečný oplach

- ohřívač vody

- funkce závěrečného sušení endoskopu

- test těsnosti endoskopů po celou dobu cyklu

- délka kompletního cyklu (mytí, desinfekce, sušení) maximálně do 30 minut

- filtry součástí dodávky - dvoufázová předfiltrace 1 μm a 0,4 μm, integrovaný mikrobiální filtr 0,2 μm

- alarmy: Test těsnosti endoskopů, kontrola správného připojení konektorů, uzavření myčky, hladiny chemikálií – dezinfekce,

- monitorace tepelného přednastavení v myčce (překročení může vést k poškození pláště endoskopu)

- načtení endoskopu/obsluhy integrovanou čtečkou čárových kódů

- tisk záznamu o dezinfekci endoskopů, integrovaná tiskárna

- displej se zobrazením aktuálních parametrů procesu

- zařízení musí splňovat normu ČSN EN ISO 15883

- kompatibilita s endoskopy Olympus

- součástí dodávky speciální vana výrobcem určená pro ruční předmytí a desinfekci 1 ks endoskopu, včetně vozíku, vestavěné ruční pumpy, vestavěného časovače, odpadního odtoku, 3 ks zásobníků na prostředky pro mytí a desinfekci.

| Název | Automatický dezinfektor pro flexibilní endoskop |  | Oddělení | Interna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 735 537 |

Technická specifikace

- dezinfektor pro 2 flexibilní endoskopické přístroje,

- termochemická desinfekce

- nezávisle na sobě probíhající dezinfekční cykly ve 2 asynchronních komorách

- automatické provádění testu těsnosti (integrovaný tester těsnosti)

- profouknutí endoskopu v závěru dezinfekčního programu

- identifikace endoskopu a tisk záznamu o provedeném procesu dezinfekce přístroje

- délka kompletního cyklu (mytí, desinfekce) maximálně do 30 minut

- kompatibilita se všemi běžně dostupnými endoskopy na trhu, mj. Olympus

- možnost PA (Kyselina peroctová) i GA (Glutaraldehyd) - vysoký stupeň desinfekce a sterilizace

- V ceně kompletní sada spojek na endoskopy Olympus.

- Integrovaný bakteriální filtr

- Samodesinfekční program

- úpravna vody (pokud je nutná) na požadovanou kvalitu vody (tvrdost vody v místě instalace 1,2 mmol/l), předřadné externí filtry na vodovodní řád součástí dodávky - dvoufázová předfiltrace 1 μm a 0,4 μm,

- alarmy (připojení konektorů, stav chemikálií, účinnost)

- záznamové zařízení pro dokumentaci procesu a validaci včetně tiskárny

- automatický dávkovač chemikálií

- vzduchový kompresor na profouknutí ventilů

- české menu

- Splňuje vyhlášku pro dvoustupňovou dezinfekci (závěrečný oplach pomocí aqua purifikata medicinální vody), i normu ISO

- spotřební materiál v originálních baleních na provedení prvních minimálně 50 desinfekčních cyklů,

| Název | Sušící a úložný systém endoskopů |  | Oddělení | Vnitřní lékařství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 570 248 |

Technická specifikace

- Sušící a skladovací systém na flexibilní gastroskopy a kolonoskopy po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce

- Bezpečné skladování, hygienické sušení endoskopů.

- vnitřní sušení endoskopu

- Nastavitelná doba sušení

- Prosklené dveře

- Vnitřní generátor medicinálního vzduchu

- validace procesu

- Elektronická dokumentace všech parametrů (Identifikační štítek, uživatelské jméno / heslo, nouzové vypnutí)

- Min. 8 zavěšení endoskopů

- Elektrické napájení 230 V/50 Hz

- Veškeré potřebné filtry a adaptéry pro zavěšení gastroskopů a kolonoskopů Olympus

- Ovládací panel s přehledovým displejem

- Tiskárna protokolů

- České menu

- Záznam křivek parametrů sušení do paměti

- Čtečka čárového kódu

- Monitoring vstupního tlaku

- Generování přetlaku uvnitř skříně a jeho monitorování

- Hadicový set se sterilním filtrem

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.