# Část č. 5  - Zobrazovací technika pro mikroskopii

| Název | Objektiv pro laboratorní mikroskop |  | Oddělení | Patologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 114 050 |

Technická specifikace

- Souprava objektivů ke speciálním laboratorním mikroskopům Olympus, které jsou v majetku zadavatele na oddělení patologie

- Bezpodmínečně nutná kompatibilita

- Požadované objektivy:

Planapochromatický 2x/NA 0,08

Semiplanapochromatický (Planfluorit) 4x/NA 0,13

Semiplanapochromatický (Planfluorit) 10x/NA 0,30

Semiplanapochromatický (Planfluorit) 20x/NA 0,50

Semiplanapochromatický (Planfluorit) 40x/NA 0,75

| Název | Laboratorní digitální kamera |  | Oddělení | Patologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 78 512 |

Technická specifikace

- Digitální laboratorní kamera, adaptér pro připojení kamery a software pro analýzu obrazu

- Barevná digitální kamera min.12Mpxl, CMOS čip, rozhraní USB 3.0, rychlost živého obrazu v plném rozlišení min.11sn/s, ve full HD min.60sn/s

- Adaptér 1x pro připojení kamery s C-závitem

- Software pro ovládání kamery a digitální zpracování obrazu – Software v českém jazyce umožňuje mimo jiné přenos snímků do PC, úpravu a archivaci obrazu, vkládání popisků, měření délek v pořízeném snímku s možností vkládání měřítka, měření délek v živém obraze, přímé ovládání funkcí kamery, zobrazení „živého“ obrazu na PC monitoru.

| Název | Soubor mikroskopů |  | Oddělení | CL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 120 661 |

Technická specifikace

Laboratorní mikroskop – hematologie – 1ks

Stativ

- stabilní a ergonomický

- hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ergonomického ovládacího kolečka pro jemné ostření

- rozsah zdvihu musí být min. 25mm

- aretace Z-osy

- teplotní kompenzace stativu

- ostření se provádí pomocí zdvihu stolku

- polní clona je zabudovaná ve stativu

Osvětlovací soustava

- tzv. „Koehlerovo“ osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo - LED osvětlení

- LED osvětlení je plynule regulovatelné na těle mikroskopu

- rovnoměrné osvětlení celého zorného pole

- funkce LIM – light intensity manager – automatické nastavení intenzity osvětlení pro každý objektiv

Stolek

- pravostranný s univerzálním ovládáním

- ergonomický mechanismus posunu

- tuhost chodu regulovatelná nezávisle v ose X a Y

- povrch opatřen tvrdou keramickou vrstvou

- ovládání pohybu stolku musí být osazeno gumovými “ergo gripy” pro snadné a pohodlné ovládaní

- držák 2ks - sklíčkových preparátů

Tubus

- ergonomický širokoúhlý binokulární

- číslo zorného pole min. F.N. 22

- dioptrická korekce min. +-5 dioptrií musí být minimálně pro jeden okulár

- úhel vhledu musí být 30° vůči rovině stolu

- nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu min. 50 až 76mm

- min. 3 pozice dělení světla (100% do očí, /0% výstup na kameru; 20% do očí, /80% výstup na kameru; 0% do očí, /100% výstup na kameru)

Okuláry

- 2ks okulárů se zvětšení 10x se zorným polem č.22 (F.N. 22)

Optická soustava a kondenzor

- korekce na nekonečno

- vybavení pro pozorování v procházejícím světle

- univerzální Abbeův kondenzor se zabudovanou irisovou clonou

Nosič objektivů

- min. pětičetný revolverový nosič objektivů

- odnímatelná revolverová hlava

Objektivy

- Planfluorit (semiplanapochromat) se zvětšením: 20x, NA: 0,50 pracovní vzdálenost 1,6mm

- Planfluorit (semiplanapochromat) se zvětšením: 40x, NA: 0,75 pracovní vzdálenost 0,51mm

- Planfluorit (semiplanapochromat) se zvětšením: 50x, NA: 0,80 pracovní vzdálenost 1mm

- Planfluorit (semiplanapochromat) se zvětšením: 100x, NA: 1,3 pracovní vzdálenost 0,2mm, oil

Laboratorní fluorescenční mikroskop – imunologie – 1ks

Stativ

- stabilní a ergonomický

- hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ergonomického ovládacího kolečka pro jemné ostření

- rozsah zdvihu min. 25mm

- aretace Z-osy

- teplotní kompenzace stativu

- ostření se provádí pomocí zdvihu stolku

- polní clona je zabudovaná ve stativu

Osvětlovací soustava

- tzv. „Koehlerovo“ osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona) pro procházející světlo - LED osvětlení

- LED osvětlení je plynule regulovatelné na těle mikroskopu

- rovnoměrné osvětlení celého zorného pole

- funkce LIM – light intensity manager – automatické nastavení intenzity osvětlení pro každý objektiv

Stolek

- pravostranný s univerzálním ovládáním

- ergonomický mechanismus posunu

- tuhost chodu regulovatelná nezávisle v ose X a Y

- povrch opatřen tvrdou keramickou vrstvou

- ovládání pohybu stolku musí být osazeno gumovými “ergo gripy” pro snadné a pohodlné ovládaní

- držák 2ks - sklíčkových preparátů

Tubus

- ergonomický širokoúhlý trinokulární

- číslo zorného pole min. F.N. 22

- dioptrická korekce min. +-5 dioptrií musí být minimálně pro jeden okulár

- úhel vhledu musí být 30° vůči rovině stolu

- nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu min. 50 až 76mm

- min. 3 pozice dělení světla (100% do očí, /0% výstup na kameru; 20% do očí, /80% výstup na kameru; 0% do očí, /100% výstup na kameru)

Okuláry

- 2ks okulárů se zvětšení 10x se zorným polem č.22 (F.N. 22)

Optická soustava a kondenzor

- korekce na nekonečno

- vybavení pro pozorování v procházejícím světle

- univerzální Abbeův kondenzor se zabudovanou irisovou clonou

Nosič objektivů

- min. pětičetný revolverový nosič objektivů

- odnímatelná revolverová hlava

Objektivy

- Planfluorit(semiplanapochromat) se zvětšením: 10x, NA: 0,30 pracovní vzdálenost 10mm

- Planfluorit (semiplanapochromat) se zvětšením: 20x, NA: 0,50 pracovní vzdálenost 1,6mm

- Planfluorit(semiplanapochromat)  se zvětšením: 40x, NA: 0,75 pracovní vzdálenost 0,51mm

- Planfluorit (semiplanapochromat) se zvětšením: 100x, NA: 1,3 pracovní vzdálenost 0,2mm, oil

Fluorescence

- epifluorescenční  osvětlovač s 8- četným revolverovým nosičem fluorescenčních filtrů

- fluorescenční filtr: sada pro excitaci v UV oblasti a excitaci v oblasti modré (DAPI)

- sada pro excitaci v modré oblasti spektra a emisi v oblasti zelené (FITC)

- možnost rozšíření o další libovolné filtry (v budoucnu)

Kamera se software pro analýzu obrazu

- barevná digitální chlazená CCD kamera s vysokým rozlišením

- adaptér s C-závitem 0,5x pro připojení na trinokulární tubus

- rozlišení obrazu min. 15 MPix

- ČB i barevný režim snímání obrazu

- připojení k PC přes vysokorychlostní PCI express rozhraní

- kompatibilita s Windows 7/64bit

- živý obraz s možností rozlišením 2Mpix při frekvenci 15 snímků/s

- možnost ovládání kamery pomocí PC a softwaru – analýzy obrazu

- chlazení článkem Peltier na teplotu o 10° nižší než okolního prostředí

Software

- jedna licence modulárního softwaru pro analýzu obrazu, s možností digitální filtrace, morfologických operací, další úpravy snímků a archivace

- možnost dodatečného upgradu na pokročilou automatickou analýzu obrazu.

- volitelné grafické rozhraní analýzy obrazu (GUI) pro nové širokoúhlé monitory

- živý obraz (1600x1200) na monitoru PC

- vkládání měřítek a manuální měření v zaznamenaném obraze

- kompatibilní s OS Windows 7

- součástí dodávky profesionální PC (určený pro 24 hodinový provoz) s hardware o technických parametrech min. doporučených pro ovládání softwaru, monitor min. rozlišení 1600x1200 a úhlopříčce min. 23“. Součástí dodávky Microsoft Windows 7/64bit (nebo novější verze Windows) a Microsoft Office Professional pro práci s nasnímanými daty