# Část č. 12  - Transportní plicní ventilátory

| Název | Transportní plicní ventilátor |  | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena celkem | 320 661 |

Technická specifikace

Transportně stacionární ventilátor

- Určení jak pro transportní ventilaci, tak pro nepřetržitou stacionární ventilaci;

- Nezávislý na centrálním rozvodu vzduchu;

- Ventilace dospělých pacientů a dětí;

- Ventilační režimy: Neinvazivní, podpůrný, řízený, objemový (řízený, zástupový), tlakový (synchronizovaný zástupový, bifázické dýchání, podpůrný);

- PEEP v rozmezí alespoň 0-20cm H2O;

- Dechový objem v rozmezí alespoň 50-2000ml;

- Kyslík nastavitelný minimálně 25 - 100% plynule, nebo v nominálně 10 krocích;

- Tlakový nebo průtokový trigger;

- Barevný displej minimálně 7“ dotykový;

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách;

- Monitorace plicní mechaniky;

- Akustické a optické alarmy chybových stavů  - alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe min. 15-45s, koncentrace O2, vadná čidla – možnost ztišení;

- Možnost připojení na centrální rozvod kyslíku z průtokoměru – tlak 5 bar, vlastní turbína na vzduch;

- Pacientský okruh (10ks) a další příslušenství nutné k zahájení provozu;

- Bateriový provoz alespoň na 2h provozu, externí napájení 230V/50Hz;

- Vozík pro přístroj (s brzdou), držák okruhů, držák na lůžko;

- Integrovaná kapnometrie;

- Hmotnost samotného ventilátoru do 7kg;

- Ovládání a alarmy v českém jazyce;

- Standby funkce, uzamčení obrazovky, denní a noční režim obrazovky.

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Příslušenství:

- Součástí dodávky kyslíkový koncentrátor – hlučnost max. 43 dbA, průtok min. 0.5 – 5 l / min, maximální koncentrace kyslíku min. 90%

- Součástí dodávky pojízdná elektrická odsávačka – min. 50L/min., hlučnost max. 40 dB, plynule nastavitelný podtlak, manometr, ochrana proti přesátí, kompletní autoklávovatelný okruh, vozík s eurolištou, zásobník na katerty, koš,

| Název | Plicní ventilátor |  | Oddělení | DIOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena celkem | 320 661 |

Technická specifikace

Transportně stacionární ventilátor

- Určení jak pro transportní ventilaci, tak pro nepřetržitou stacionární ventilaci;

- Nezávislý na centrálním rozvodu vzduchu;

- Ventilace dospělých pacientů a dětí;

- Ventilační režimy: Neinvazivní, podpůrný, řízený, objemový (řízený, zástupový), tlakový (synchronizovaný zástupový, bifázické dýchání, podpůrný);

- PEEP v rozmezí alespoň 0-20cm H2O;

- Dechový objem v rozmezí alespoň 50-2000ml;

- Kyslík nastavitelný minimálně 25 - 100% plynule nebo v nominálně 10 krocích;

- Tlakový nebo průtokový trigger;

- Barevný displej minimálně 7“ dotykový;

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách;

- Monitorace plicní mechaniky;

- Akustické a optické alarmy chybových stavů  - alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe min. 15-45s, koncentrace O2, vadná čidla – možnost ztišení;

- Možnost připojení na centrální rozvod kyslíku z průtokoměru – tlak 5 bar, vlastní turbína na vzduch;

- Pacientský okruh (10ks) a další příslušenství nutné k zahájení provozu;

- Bateriový provoz alespoň na 2h provozu, externí napájení 230V/50Hz;

- Vozík pro přístroj (s brzdou), držák okruhů, držák na lůžko;

- Integrovaná kapnometrie;

- Hmotnost samotného ventilátoru do 7kg;

- Ovládání a alarmy v českém jazyce;

- Standby funkce, uzamčení obrazovky, denní a noční režim obrazovky.

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Příslušenství:

- Součástí dodávky kyslíkový koncentrátor – hlučnost max. 43 dbA, průtok min. 0.5 – 5 l / min, maximální koncentrace kyslíku min. 90%

- Součástí dodávky pojízdná elektrická odsávačka – min. 50L/min., hlučnost max. 40 dB, plynule nastavitelný podtlak, manometr, ochrana proti přesátí, kompletní autoklávovatelný okruh, vozík s eurolištou, zásobník na katerty, koš,