# Část č. 17  - Průtokový cytometr

| Název | Průtokový cytometr |  | Oddělení | CL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 2 500 000 |

Technická specifikace

- Nový, nerepasovaný průtokový cytometr vyhovující požadavkům Evropské Unie Směrnice č. 98/79/ES na diagnostické zdravotnické prostředky In-Vitro (IVD) - klinické použití.

- Cytometr musí být vybaven dvěma detektory pro měření dopředného a pravoúhlého optického rozptylu (Forward a Side Scatter)

- Cytometr musí být vybaven dvěma excitačními lasery bez nutnosti alignmentu uživatelem:

Solid state 488 nm (modrý)

Solid state 638-642nm (červený)

- S možností budoucího rozšířené o další laser 405 nm (fialový)

- Cytometr musí být vybaven minimálně 6 detektory pro současné měření fluorescenčních parametrů (všechny certifikované jako CE IVD) a pro využití následujících fluorochromů s filtry pro FITC, PE, PE-TexasRed, PE-Cy5, PE-CyC5.5, PE-Cy7 a APC. S možností budoucího rozšíření o další až 4 detektory pro fluorescence (všechny rovněž CE-IVD s existujícím CE-IVD kalibračním materiálem doporučeným výrobcem v návodu k použití pro každý z těchto detektorů)

- Cytometr musí být vybaven automatickým podavačem (karuselem) s minimálně 32 pozicemi pro aspiraci z cytometrických zkumavek 12 x 75 mm

- Citlivost systému pro FITC maximálně 120 MESF a pro PE maximálně 80 MESF

- Rozslišení systému minimálně 20 bitů, tedy minimálně 1 048 576 kanálů v logaritmické škále

- Cytometr musí tvořit funkční CE-IVD certifikovaný celek s řídící počítačovou stanicí (PC) a software určených a optimalizovaných pro sběr a analýzu dat

- Součástí dodávky PC pro profesionální použití kompatibilní s platformou Windows (PC vybaven Windows 7 či vyšší) a je vybavený technologií pro automatické zrcadlení (RAID) (automatickým zálohováním dat zrcadlením na druhý disk), umožňující kontinuální pokračování práce i při selhání jednoho z pevných disků. Součástí dodávky také Microsoft Office Proffesional.

- Software cytometru musí obsahovat plně integrovaný a automatický systém pro denní kontrolu kvality provozu a měření

- Software cytometru umožňí automatickou standardizaci výsledků měření v čase a zajištění kontinuity a reprodukovatelnosti následných měření pomocí CE-IVD kalibračního materiálu doporučeného výrobcem

- Digitální zpracování signálu a akvizice dat

- Rychlost akvizice analýzy vzorků až při rychlostech 25 000 událostí/sekundu při nelimitovaném výběru měřených parametrů

- Automatické nastavení kompenzace a možnost postakvizičního kompenzování naměřených dat

- Možnost připojení do Laboratorního Informačního Systému (LIS) pro přenos naměřených výsledků

- Software cytometru musí umožňovat přepnutí nepoužívaných laserů do Stand-By pozice během měření

- Cytometr musí být napájen ze standardní síťové zásuvky 230V/16A

- Součástí cytometru bude zdrojová jednotka na níž je uložen zásobník nosného roztoku (Sheath fluid) a odpadní nádoba, které zaručují jednoduchou obsluhu a výměnu zásobníků bez nutnosti manipulace s přístrojem.

- Software cytometru bude zahrnovat automatický cyklus procedur Start-Up a Shut-Down

- Datové soubory z cytometru musí být ukládány ve formátu FCS 2.0/FCS 3.0 a software jiných výrobců (např. Flow Jo, Multicycle apod.)