# Část č. 6 – Skiagrafické RTG přístroje

| Název | Skiagrafický RTG přístroj |  | Oddělení | Radiologické oddělení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 3 797 521 Kč |

Technická specifikace

Stropní závěs

- vertikální rozsah pohybu min. 160 cm

- rotace kolem vertikální osy

- rotace kolem horizontální osy

- rozsah závěsu v longitudinální ose min. 4 m

- rozsah závěsu v laterální ose min. 3 m

- ruční ovládání

- dotykový LCD displej min. 6,5‘‘pro zobrazení expozičních údajů a údajů o pacientovi (možno realizovat i na vertikálním Bucky stativu)

- automatický kolimátor

- Autotracking - automatický motorický pohyb teleskopického závěsu v závislosti na výšce stolu s detektorem při zachování ohniskové vzdálenosti

- Autotracking - automatické sledování směru primárního paprsku stropního závěsu s rentgenkou v závislosti na poloze detektoru vertigrafu

- Plná autopozice systému - automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému s pamětí na min. 50 pozic

Vertikální Bucky stativ

- vertikálně nastavitelná vyšetřovací deska s Bucky clonou a bezpečnostní mechanickou nebo elektromagnetickou aretací

- motoricky vertikální rozsah pohybu min. do výšky (osa paprsku) 180 cm, motoricky nastavitelné sklápění detektoru okolo horizontální osy (min. v rozsahu 100°), rotace detektoru okolo vertikální osy tak, aby bylo možno snímkovat rovnoběžně, kolmo i šikmo k ose pacientského stolu a motorizovaný podélný pojezd Bucky stativu.

- Protirozptylová mřížka 12:1, 10:1 nebo 8:1

- ionizační komůrky pro expoziční automat

- detektor min. 42x42cm , vel. pixelu max 148µm, min. 9 mpx, a-Si, scintilátor CsI

- funkce snímání snímku u pacientů na stretcheru

- možnost laterálního snímaní

Stůl s plovoucí deskou

- motoricky nastavitelná výška minimálně v rozsahu 55 - 85  cm

- elektromagnetické brzdy

- podélný pohyb desky stolu min. +/- 20 cm

- příčný pohyb desky stolu (laterální) min. +/- 13 cm

- nosnost min. 225 kg

- karbonová mřížka 10:1 nebo 12:1

- ionizační komůrky pro expoziční automat

- automatické dobíjení detektoru při jeho vložení do Bucky jednotky. Bucky jednotka může být nahrazena možností otočení stolu podél vertikální osy o 90° s osou umístěnou v patce

- bezdrátový detektor, vel. pixelu max.148µm, min. 6,6 Mpx, velikost zobrazovacího pole min. 42x42 cm, a-Si, scintilátor CsI – odolný proti vniknutí tekutiny. Zatížitelnost min. 150 kg

- možnost vyjmutí detektoru

Rentgenka

- rentgenka s rotační anodou

- min. 300 kHU tepelná kapacita

- ohniska 0,6/1,2 mm

Vysokofrekvenční generátor

- pracovní výkon min. 65 kW

- rozpětí kV min. v rozsahu 40-150 kV

- rozpětí mA min. v rozsahu 10 – 800 mA

- rozpětí mAs min. v rozsahu 0,1-600 mAs

- AEC – expoziční automatika

Pojízdný nastavitelný stojan na RTG detektor pro snímání obtížných pozic

- pojízdný bržděný stojan

- nastavitelná výška

- možnost nastavení pozice detektoru pod různými úhly

- kompatibilní s dodávanými detektory

Ovládací akviziční stanice

- stanice pro systémové ovládání celého zařízení

- více než 1 000 anatomických programů (orgánová automatika)

- automatické zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export

- import pacientských dat z NIS zadavatele pomocí služby modality Worklist, možnost manuálního zakládání pacientů pomocí klávesnice

- síťové propojení k archivaci dat (DICOM) – připojení na PACS protokolem DICOM dle specifikace

- DICOM – WLM, MPPS, Store, Print

- automatická detekce exponované plochy

- zvýraznění hran, inverze obrazu a rotace

- optipmalizace jasu a kontrastu

- zoom, anotace

- barevný dotykový LCD/LED monitor min.19“

- paměť na uložení min. 2000 snímků

- čas mezi expozicí a náhledem snímku max. 5s

- čas mezi expozicí a plným zobrazením max 11s

- statistika provozu včetně záznamu vyřazených snímků

- strukturovaný report o dávce

- statistika opakovaných expozic.

2x samostatný diagnostický monitor pro diagnostiku RTG snímků

- úhlopříčka min. 21“

- kalibrovaná svítivost bílé barvy min. 400 cd/m2

- certifikovaný pro diagnostiku RTG snímků (zdravotnický prostředek třídy IIa nebo IIb)

- černobílý, min. 3 MPx

1 ks DAP meter

- zařízení pro měření pacientské dávky

- Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu.

1 ks Tester elektrické bezpečnosti (na tento tester se nevztahuje servisní smlouva)

- Ruční tester elektrické bezpečnosti lékařských zařízení

- automatický/manuální test se záznamem v souladu s normou IEC/EN 60601-1 a IEC 62353

- uživatelsky definované testovací postupy, pass/fail testování, čtečka čárových kódů, bezdrátové připojení s PC softwarem nebo tiskárnou.

| Název | Pojízdný skiagrafický přístroj |  | Oddělení | Radiologické oddělení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 2 437 190 Kč |

Technická specifikace

- nový nepoužitý, pojízdný přístroj

- motorizovaný pojezd

- určeno pro snímkování na lůžku

- součástí přístroje je integrovaný DAP metr

- maximální přípustná výška rentgenu:  1970mm

- vzdálenost podlaha-rentgenka nastavitelná v rozmezí min. 640-1900mm

- rotace rentgenky min. -20° + 90°

- výkon vysokofrekvenčního generátoru minimálně 30kW

- tepelná kapacita anody min. 100 KHU

- dvě ohniska v rozmezí 0,6 - 0,7 a 1,2 – 1,4 mm

- expoziční tlačítko s možností dálkového ovládání - bezdrátově či na kabelu

- teleskopické rameno rentgenky

- orgánové programy

- možnost manuálního nastavení expozičních parametrů

- rozsah napětí na rentgence minimálně 40-120kV s možnosti volby po 1kV

- zabudované měřidlo ohniskové vzdálenosti

- otočné rameno rentgenky

- ovládací LCD displej na těle přístroje min. 16“

- bezdrátový Flat panel velikosti min. 34x42cm + náhradní baterie

- velikost pixelu max. 150 micronů

- rozlišení min. 2800x2300

- technologie scintilátoru  CsI a  detektoru A-Si

- ochranná mřížka

- preview (náhled) snímku do 4s

- hmotnost flat panelu do 3,5kg

- hmotnost RTG max. 560 kg

- šířka RTG přístroje < 64cm

- napájení (dobíjení) z jednofázové zásuvky 230V/16A, 50 Hz

- v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.