# Část č. 19  - Rehabilitační přístroje – fyzikální terapie

| Název | Lymfodrenážní přístroj |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 252 894 |

Technická specifikace

- lymfodrenážní přístroj pro horní i dolní končetiny určený pro odborná zdravotnická pracoviště

- 12 kanálová lymfodrenáž s 8-24 komorovými aplikátory

- programové vybavení přístroje - nastavení doby aplikace, tlakový gradient, lokální drenáž, volba rychlosti postupu tlakové vlny a základní masážní programy - drenáž z centra a drenáž z periferie

- Informační displej

- Návlek na dolní končetiny (typ kalhoty – min. 2x 12 komor)

- Návlek na dolní končetinu (min. 8 komor)

- Návlek na horní končetinu (min. 8 komor)

- Návlek na horní končetiny zasahující do axily (pár – 2x8 komor)

- Režim individuálního vypnutí jednotlivých komor

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Ultrazvukový rehabilitační přístroj |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 114 876 |

Technická specifikace

- terapeutický ultrazvuk s frekvencí 1 a 3 MHz s bezobslužnými aplikátory

- 1x multifrekvenční hlavice min. 0,8 cm2

- 1x multifrekvenční hlavice min. 5 cm2

- bezobslužný aplikátor pro plošnou aplikaci včetně úchytného systému na místo aplikace o ploše min. 14 cm2

- kontinuální a pulzní režim

- přednastavené protokoly a terapeutická encyklopedie

- uživatelem definované protokoly

- displej zobrazující čas a další důležité parametry

- Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství

- Pojízdný vozík se zásuvkami na příslušenství, bržděný

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Magnetoterapeutický rehabilitační přístroj |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 3 |  | Předpokládaná cena celkem | 528 099 |

Technická specifikace

- přístroj pro aplikaci pulzní magnetoterapie + magnetoterapeutické lehátko

- vestavěný pulzní zdroj a samostatně připojitelné aplikátory

- barevný dotykový displej

- min. 4 výstupy na aplikátory (3+1 nebo 2+2)

- frekvence a intenzita generovaných pulzů nastavitelná

- tvar pulzů: jehla, trojúhelník, oblý, obdélník

- přednastavené programy

- paměť pro vlastní nastavení

- volitelné textové diagnózy zadáním čísla na dotykové obrazovce

- pojízdný stolek s min. 3 policemi

- Aplikátory

- Solenoid 30 cm

- Solenoid 60 cm

- Solenoid 70 cm umístěný na lůžku

- Aplikátor disk

- Lineární aplikátor

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Infrazářič |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 3 |  | Předpokládaná cena | 114 051 |

Technická specifikace

- Infrazářič - Přístroj pro cílené prohřátí povrchových i hlubokých tkání pro lokální nebo celkovou aplikaci.

- 3 zdroje (lampy) o výkonu min. 170W každý

- Nastaveni zářiče do všech směrů,

- možnost nastaveni parametrů procedury – přednastavené procedury (min. 5)

- Jednotlivé vypínaní 3 zdrojů infralampy

- Paměť na poslední terapii

- Pozvolný nástup intenzity infralampy v začátku terapie

- Rovnoměrné plošné prohřátí

- Dálkové ovládání min. pro funkce stop a pauza

- Zvuková signalizace ukončení terapie

- Infrazářič na pojízdném stojanu

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Parafínová a vodní lázeň |  | Oddělení | Rehabilitační a fyzikální medicína |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 62 810 |

Technická specifikace

- Nerezová kombinovaná vana - parafínová a vodní lázeň pro ohřev nosičů tepla

- Objem vodní lázně: min. 24l; objem parafínové lázně: min. 20l

- Digitální regulátor

- Kapacita min. 5 nosičů tepla

- stolek s brzděnými kolečky

| Název | Krátkovlnná diatermie |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 251 240 |

Technická specifikace

- přístroj pro kontinuální a pulzní krátkovlnnou terapii

- Výkonná krátkovlnná diatermie

- Maximální pulzní výkon min. 400 W

- Maximální kontinuální výkon min. 200 W

- Délka pulsu: 200-400 µs

- frekvence pulsů 50-300 Hz;

- Možnost nastavením výkonu

- Nabídka indikačních a individuálních programů.

- Pulsní a kontinuální výstup energie

Vlastnosti:

- LCD grafický display pro dobré zobrazení

- Rozsáhlý seznam indikací s návrhy na léčbu

- Paměť pro individuální programy

- Přizpůsobitelný držák pro snadné umístění elektrod

- Pro snadné přemisťování vybaven vhodnými kolečky

- Součástí dodávky kapacitní elektrody (2ks), plošná kapacitní elektroda a induktivní aplikátor

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Kryoterapie |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 115 702 |

Technická specifikace

- Přístroj pro lokální chladovou terapii vzduchem -30°C.

- Možnost přesně cílit vzduch do postižené oblasti.

- Přednastavené chladové programy pro různé diagnózy

- Možnost individuální léčby chladem.

- Regulace rychlosti proudu vzduchu

- Přístroj musí pracovat s pokojovým vzduchem, náklady na provoz minimální

- Kompaktní pojízdný přístroj, rameno na hadici

- Délka hadice min. 170 cm

- Hmotnost max. 65 kg

- Rozměry max. 70 x 70 x 70 cm

| Název | Biotronová lampa |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  | Předpokládaná cena | 66 116 |

Technická specifikace

- Biotronová lampa s koloroterapií

- Zařízení pro aplikaci světelné energie

- Určení pro nemocnice

- Průměr filtru 5-6 cm

- Výkon min 20W

- Rozsah vlnových délek min. 500 – 3000 nm

- Stupeň polarizace min. 95% v rozsahu 600 – 1500nm

- Hustota výkonu zářiče min. 40 mW/cm2

- Sada min. 6 barevných filtrů

- Stojan

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Cílená radiofrekvenční terapie |  | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 563 636 |

Technická specifikace

- Přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii

- terapie radiofrekvenčním (vysokofrekvenčním) střídavým proudem

- Cílené působení radiofrekvenčního proudu pod tkáň

- Termické a atermické působení

- Kapacitní a rezistivní mód

- Možnost kombinace přístrojové a manuální terapie pomocí průchodu vf proudu rukou terapeuta

- Kontinuální nebo pulsní režim

- Pracovní výkon min. 100W

- Frekvence 500kHz

- Pojízdný stojan

- Dotykový displej

- Programy: dynamický, nízký puls, super puls, boost, SWAP RET+ nebo možnost individuálního nastavení programů

- Elektrody: kapacitní (min. 3 druhy), rezistivní (min. 3 druhy), neutrální.

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

| Název | Vakuově-kompresní terapie |  | Oddělení | Rehabilitace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 651 240 |

Technická specifikace

- Rehabilitační přístroj pro vakuově kompresní terapii dolních končetin

- Automatické střídání fáze podtlaku a fáze přetlaku v aplikačním válci

- Minimálně 200 programů

- Grafický displej s ovládáním + dálkové ovládání

- Monitorování časového průběhu procedury

- Elektronický záznam atributů každé podané procedury do databáze řídícího počítače

- Knihovna vhodných indikací dle diagnóz.

- Možnost složky oblíbených procedur

- Možnost vytváření individuálních uživatelských procedur

- Zpětnovazební systém, který nepřetržitě kontroluje parametry a v případě odchylek ihned spustí alarm, popřípadě zastaví proceduru.

- Motorické řízení výšky i sklonu aplikačního válce

- Lineární pojezd aplikačním válcem pro zasunutí končetiny

- Automatizované udržování co nejnižšího tlaku v těsnicí manžetě

- Polohovatelné křeslo pacienta s možností bočního vyrovnání pacientových anatomických asymetrií

- Tlak produkovaný v aplikátoru min. v rozmezí +-15kPa

- Válcový aplikátor min. 100 cm dlouhý a průměr min. 30 cm

- Biokompatibilní materiály