Část č. 6  - Anesteziologický přístroj

| Název | Anesteziologický přístroj | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  | Předpokládaná cena | 4 859 504 |

Technická specifikace

4x anesteziologický přístroj

- vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů - low flow a minimal flow

- součástí anesteziologického přístroje je plně integrovaný modul plynové analýzy, pacientský ventilátor, monitor vitálních funkcí a měření úrovně anestézie

- zobrazení min. 3 vybraných křivek současně (průtok, tlak, objem, CO2, )

- zobrazení min. 1 vybrané spirometrické smyčky (P/V, Flow/V)

- číselné a grafické trendové záznamy měřených a nastavených hodnot v průběhu anestézie

- záznamy všech alarmů a událostí

- min. 15" LCD (LED) dotykový displej, zobrazení času, stopky,

- připojení k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů - vzduch, N2O, O2 - s možností zálohového připojení k tlakovým lahvím

- pojízdné provedení s brzděnými kolečky nebo centrální brzdou

- pracovní plocha pro dokumentaci s integrovaným osvětlením

- polouzavřený těsný pacientský okruh se systémem odtahu přebytečných plynů

- připojení jednocestného dýchacího systému bez nutnosti rozebírání rozpojování částí nebo absorbéru CO2

- malý objem dýchacího okruhu a absorbéru CO2 pro rychlý úvod do anestézie

- plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty (Fi + Et) O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny, s automatickou identifikací použitého anestetika a návratem analyzovaného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu

- paramagnetické měření O2

- minimální alveolární koncentrace (MAC), MAC přepočtená na věk pacienta

- podpora vedení minimal flow anestézie

- elektronické směšování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi

- nastavení celkového průtoku směsi čerstvých plynů při dané koncentraci

- kalkulace spotřeby anestetik v anest.přístroji po každém výkonu

- nezávislý průtokoměr O2 pro inhalační terapii

- odsávačka na euroliště pro odsávání sekretu vč. základního příslušenství

- možnost nasazení celkem dvou nezávislých odpařovačů s různými anestetiky, s ochranou proti současné aktivaci obou odpařovačů (odpařovače nejsou součástí dodávky)

- elektronicky řízený ventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem; v případě pneumatického pohonu řešení s ascendentním pohybem vaku ve válci

- kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (kompliance) pacientského okruhu

- eliminace kapalného kondenzátu (uveďte způsob)

- měření vědomí

- měření relaxace

- možnost ventilace dětí od 10 kg, tj. Min. dechový objem 50 ml

- ventilační režim – min. VCV, PCV, SIMV, PSV

- PEEP min. do 20 cm

- umělá plíce ke každému přístroji

Monitor vitálních funkcí součástí každého anesteziologického přístroje:

• 3 svodové EKG, HR, respirace ST analýza, NIBP, SPO2, 2 x teplota, 2 x IBP, min. 2 volné pozice pro přídavné moduly

• displej min. 12"barevný se zobrazením křivek životních funkcí.

4x Externí přístroj ke sledování neuromuskulárního přenosu

• metoda akceleromyografie, použití během operace a na jednotkách intenzívní péče

• možnost použít jako stimulátor periferního nervstva a k lokalizaci nervů při aplikaci regionální

anestézie

• min. 6 režimů stimulace, povrchové i jehlové elektrody, automatická kalibrace

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

- Součástí dodávky je kompletní příslušenství (čidla, kabely, hadice, apod.) potřebné min. k předvedení všech požadovaných funkcí.