Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu zakázky

vydaná k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. - III“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele příjemce, pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, 06.2.562.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498, zkrácený název projektu: Návazná péče Třinec.

## Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - výkonný snímkovací motoricky pojízdný RTG plně digitální přístroj pro použití v intenzívní péči, v péči o nedonošené, traumatologii, na operačním sále a RTG oddělení (dále také jako „zařízení“):

## Kompaktní konstrukce:

## vyvážené rameno s rtg zářičem

## maximální výška ohniska nad zemí min. 180 cm pro bezpečné a komfortní snímkování plic na lůžku a obsluhu personálu

## možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu min. ± 90°

## motorický pojezd přístroje

## RTG generátor a rtg trubice:

## mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor se zapouzdřeným zářičem a výstupním napětím multipulsního tvaru.

## Výkon generátoru min. 30 kW

## Nominální výkon 30 kW

## Rozsah napětí 40 kV až 125 kV

## Maximální velikost proudu 1 až 400 mA

## mAs nastavitelné v rozsahu 1 až 320 mAs

## nejkratší expoziční čas 1 ms

## zapouzdřený zářič s rotační anodou

## rychlost rotace min. 9.000 ot/min.

## tepelná kapacita rtg trubice min. 1 MHU

## tepelná kapacita anody min. 300 kHU

## v krytu zářiče integrovaná manuální hloubková clona otočná ± 90° se světelným zaměřovačem pole

## integrovaná měřící komůrka měřící povrchovou dávku sestávající se z měřící komůrky a digitálního displeje, včetně automatického přenosu naměřených hodnot do obrazového systému

## integrovaná pracovní stanice, postprocesingové zpracování a úprava snímků dávkově, hromadné zpracování dat po expozicích

## Bezdrátový plochy detektor 1ks:

## velký - velikost min. 35 x 41 cm

## rozlišení cca 7 mil pixelů, velikost pixelu max. 150 µm

## akviziční hloubka 16 bitů

## nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti min. 15"

## DICOM funkce: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Worklist

## náhled obrazu při WLAN do 3 s, plný obraz do 5 s

## kapacita obrazové paměti min. 3000 obrázků

## hmotnost max. 3,4 kg

## Wi-Fi přenos dat

## Příslušenství:

## externí WLAN připojení

## napájecí kabel s automatickým navíjením

## jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem

## dálkové ovládání expozice pro optimální ochranu obsluhy před zářením o rozsahu min. 10 m

## hmotnost přístroje maximálně 420 kg

## mřížka

Účastníkem nabídnuté zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše (tj. minimálně vyplní níže uvedenou tabulku) nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.

Účastník dále jako součást této přílohy předloží originální technické specifikace tzv.: „data sheet“ výrobce.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

## Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

| Parametry | Požadováno | Účastník doplní |
| --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE | hodnotu dle technické specifikace |
| Kompaktní konstrukce: |
| · vyvážené rameno s rtg zářičem | Vyvážené |  |  |
| · maximální výška ohniska nad zemí min. 180 cm pro bezpečné a komfortní snímkování plic na lůžku a obsluhu personálu | min. 180 |  |  |
| · možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu min. ± 90° | ± 90° |  |  |
| · motorický pojezd přístroje | ANO |  |  |
| RTG generátor a rtg trubice: |
| · mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor se zapouzdřeným zářičem a výstupním napětím multipulsního tvaru. | ANO |  |  |
| · Výkon generátoru min. 30 kW | Min. 30 kW |  |  |
| · Nominální výkon 30 kW | 40-125 kV |  |  |
| · Rozsah napětí 40 kV až 125 kV | 1-400 mA |  |  |
| · Maximální velikost proudu 1 až 400 mA | 1-420 mAs |  |  |
| · mAs nastavitelné v rozsahu 1 až 320 mAs | 1-320 mAs |  |  |
| · nejkratší expoziční čas 1 ms | 1 ms |  |  |
| · zapouzdřený zářič s rotační anodou | zapouzdřený |  |  |
| · rychlost rotace min. 9.000 ot/min. | min. 9000 |  |  |
| · tepelná kapacita rtg trubice min. 1 MHU | min. 1 MHU |  |  |
| · tepelná kapacita anody min. 300 kHU | min. 300 kHU |  |  |
| · v krytu zářiče integrovaná manuální hloubková clona otočná ± 90° se světelným zaměřovačem pole | ANO |  |  |
| · integrovaná měřící komůrka měřící povrchovou dávku sestávající se z měřící komůrky a digitálního displeje, včetně automatického přenosu naměřených hodnot do obrazového systému | ANO |  |  |
| · integrovaná pracovní stanice, postprocesingové zpracování a úprava snímků dávkově, hromadné zpracování dat po expozicích | ANO |  |  |
| Bezdrátový plochy detektor 1ks: |
| · velký - velikost min. 35 x 41 cm | min. 35x41 cm |  |  |
| · rozlišení cca 7 mil pixelů, velikost pixelu max. 150 µm | max. 150 µm |  |  |
| · akviziční hloubka 16 bitů | 16 |  |  |
| · nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti min. 15" | min. 15" |  |  |
| · DICOM funkce: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Worklist | ANO |  |  |
| · náhled obrazu při WLAN do 3 s, plný obraz do 5 s | do 3s / 5s |  |  |
| · kapacita obrazové paměti min. 3000 obrázků | min. 3000 |  |  |
| · hmotnost max. 3,4 kg | max. 3,4 |  |  |
| · Wi-Fi přenos dat | ANO |  |  |
| Příslušenství: |
| · externí WLAN připojení | ANO |  |  |
| · napájecí kabel s automatickým navíjením | ANO |  |  |
| · jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem | ANO |  |  |
| · dálkové ovládání expozice pro optimální ochranu obsluhy před zářením o rozsahu min. 10 m | min. 10 m |  |  |
| · hmotnost přístroje maximálně 420 kg | max. 420 |  |  |
| · mřížka | ANO |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |