Část č. 7  - Automatický močový analyzátor

| Název | Automatický močový analyzátor | Oddělení | Centrální laboratoře |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 440 496 |

Technická specifikace

- automatický systém k vyšetření moče chemicky a moče mikroskopicky

- měřené parametry:

- analýza moči chemicky (pH, glukóza, proteiny, bilirubin, urobilinogen, krev, ketony, nitrity, leukocyty, zákal, hustota, barva)

- vyšetření močového sedimentu (identifikace a kvantifikace erytrocytů, leukocytů, bakterií, kvasinek, epitelií, válců, krystalů, hlenu, spermií a jiných elementů)

- možnost analýzy jiných tělních tekutin (mozkomíšní mok)

- technologie: digitální analýza obrazu, průtoková cytometrie necentrifugované moče a jejich kombinace

- podavač vzorků min. pro 50 zkumavek

- maximální potřebný objem vzorku 4 ml

- průchodnost min. 60 vzorků/hod.

- obousměrné napojení na LIS

- identifikace vzorku čarovým kódem

- kontrola mezi chemickým vyšetřením a vyšetřením sedimentu, upozorňující hlášení (flags) a komentáře patologií výsledků

- minimální provozní náklady (roztoky, spotřební materiál)

- paměť: min. 10.000 výsledků vyšetření sedimentů a chemického vyšetření moči,

- dostupné materiály pro kalibraci i kontroly kvality pro chemické vyšetření i pro mikroskopickou analýzu