Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace laboratorního mikroskopu s kamerou“

Dodávka musí obsahovat 1 ks laboratorního mikroskopu s kamerou pro potřeby Klinických laboratoří Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Mikroskop je určen pro hematologickou laboratoř k pozorování standardních sklíčkových preparátů periferní krve, kostní dřeně a likvoru v procházejícím světle.  Mikroskop pro in vitro diagnostiku musí mít ergonomický design, vysoký optický výkon a robustní teplotně kompenzovanou velmi odolnou konstrukci.

- Robustní stativ zaručující vysokou stabilitu při pozorování

- Manuální ostřící mechanismus pro nezávislé hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu, ostření se provádí pomocí zdvihu stolku

- stativ umožňující aretaci Z-osy – ochrana proti zlomení preparátu.

- LED osvětlení odpovídající 100W, plynulá regulace intenzity

- revolverový měnič objektivů, počet pozic 6

- 4 objektivy s optickým systémem korigovaným na nekonečno třídy planachromát a planfluorit

- planachromatický objektiv s 10 násobným zvětšením, NA min. 0,25

- planachromatický objektiv s 20 násobným zvětšením, NA min. 0,40

- planachromatický objektiv se 40 (nebo 50) násobným zvětšením, NA min. 0,65 (nebo 0,80) – sloužící zároveň k pozorování preparátů s krycím sklíčkem (mimo běžných nátěrů)!

- planfluoritový nebo planapochromatický imerzní objektiv se 100 násobným zvětšením a NA min. 1,30

- okuláry - zvětšení 10x se zorným polem F.N. min. 23 s dioptrickou korekcí, okuláry opatřeny gumovými manžetami, s možností ohrnutí a pozorování brýlemi

- tubus ergonomický trinokulární širokoúhlý, naklonitelný či výškově nastavitelný včetně dopředného nastavení, s přepínačem optické dráhy (např. okuláry/kamera: 100%/0, 50%/50% a 0/100 %)

- stolek kompaktní s otočným mechanismem, ovládání pro pravou ruku, ochranná vrstva, otočný mechanismus pro posuv stolku osazen ergonomickými gumovými nástavci pro snadný posuv stolku

- mikroskop osazen barevnou digitální CMOS či CCD kamerou s rozlišením min. 5 Mpix,  USB3.0, která je připojena přes adaptér (optimálně 0,5x až 0,7x) s C-závitem na trinokulární tubus

- živý obraz v plném rozlišení při frekvenci min. 20 snímků/s, ve full HD rozlišení 1920x1080 min. 50 snímků/s

- CMOC či CCD snímač o velikosti 2/3“, vysoká věrnost barevného podání obrazu

- připojení k PC přes USB3.0 rozhraní, kompatibilita s Windows 7/64bit či vyšší

- software pro řízení kamery a analýzu obrazu - živý obraz na monitoru PC, úprava a archivace obrazu, vkládání kalibrovaného měřítka a popisků do snímku, měření délky v pořízeném snímku

- kamera a software jsou produkty výrobce mikroskopu, software v českém jazyce.

- protiprachový kryt

- v rámci záruky provádění ročních servisních prohlídek na přístroji zdarma

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy