Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P18V00000169, evidenční číslo ………………..

„Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace – pořízení zdravotnické techniky“

Číslo spisu: SZZ/FMP/2018/01/magnetická rezonance

Nákup nového celotělového MR skeneru pro všeobecné použití v klinické diagnostice se supravodivým aktivně stíněným magnetem 1.5 Tesla, splňující následující požadavky:

Supravodivý magnet:

- O síle pole 1.5T s aktivním stíněním a aktivní korekcí homogenity magnetického pole

- vyšetřovací FOV v osách x, y, z min. 50 x 50 x 45 cm,

- průměr otvoru gantry min. 70 cm

- homogenita magnetického pole v celém VRMS max. 4 ppm VRMS

- Pevně instalovaný pacientský stůl + nemagnetický vozík s deskou plně kompatibilní s bází MR stolu nebo plně odnímatelný pacientský stůl - pro možnost přípravy pacienta mimo MR vyšetřovnu a pro případ nutné urychlené evakuace pacienta z MR vyšetřovny bez nutnosti překládání

Gradientní a radiofrekvenční systém:

- Amplituda gradientů ≥ 45 mT/m v osách (x, y a z)

- Rychlost růstu gradientů ≥ 200 T/m/ms v osách (x, y a z)

- plně digitální akviziční systém s RF přijímačem vybaveným pro
současnou akvizici min. 64 nezávislých akvizičních kanálů s využitím
paralelních technikvýkon RF vysílače min 18 kW

Akviziční a výpočetní systém:

- výkonný výpočetní systém s min. 4jádrovým procesorem a min. 8GB rekonstrukční pamětí, LCD monitor min. 19“, archivace vyšetření na DVD

- akviziční a rekonstrukční matricí 64 x 64 až 1024 x 1024 s co nejjemnějším krokováním

- plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby DICOM: Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture, Worklist pro komunikaci s RIS, MPPS, export do PC

- přátelské uživatelské prostředí včetně klinických protokolů, co nejjednodušší výběr klinických studií a jejich provedení s minimální interakcí operátora

- možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizicí, možnost opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření

- VCG/ ECG hradlování, respirační gating

- RF systém s optickým přenosem signálu již na úrovni RF cívek

- rychlost rekonstrukce min. 12 000 obr./sec v matrici 256 x 256

Požadujeme minimálně tyto samostatné, orgánově dedikované cívky pro 1.5 T:

- integrovaná cívka přijímací / vysílací

- vícekanálová hlavokrční cívka použitelná v celotělovém konceptu umožňující vyšetření prostřednictvím min. 20 kanálů

- vícekanálová hlavová cívka (alespoň 12 kanálů) použitelná v celotělovém konceptu

- vícekanálové povrchové cívky (alespoň 2) pro vyšetření srdce, břišních orgánů a malé pánve, pro angiografická vyšetření, použitelné v celotělovém konceptu, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 26 kanálů

- dedikované vícekanálové cívky pro vyšetření kolene, ramene a zápěstí konceptu umožňující vyšetření prostřednictvím min. 8 kanálů

- vícekanálová cívka pro vyšetření páteře použitelná v celotělovém konceptu, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 26 kanálů

- 2 vícekanálové cívky flexibilní pro všeobecné použití - velká a malá

Požadovaná vyšetření

- základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla

- vyšetření hrudníku, břicha a pánve včetně gastrointestinálního traktu, MRCP vyšetření, respirační gating (včetně přednastavených hlasových pokynů pacientovi ohledně zadržení dechu), dynamická kontrastní vyšetření

- celotělové vyšetření v kvalitě povrchových cívek

- neuro včetně difúze, perfuze (kontrastní s výpočtem CBV, CBF, TTP, MTT automaticky i s výběrem AIF), tvorba ADC map

- vyšetření páteře se zobrazením celé páteře ve vysokém rozlišení a MR myelografií

- ortopedická vyšetření včetně zobrazování muskuloskeletálního aparátu, chrupavek a numerického hodnocení chrupavek, sekvence pro diferenciaci kloubní tekutiny, sekvence pro redukci artefaktů od metalických materiálů

- vyšetření MR angiografie včetně periferní angiografie pomocí posunu stolu a zobrazení fúzovaných obrazů v jednom obraze, urychlení vyšetření pomocí individuální specifikace kontrastního a obrazového rozlišení pro každou fázi posunu stolu

- vyšetření onkologická

- celotělový difúzní balík pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobraz. typu PET)

- vyšetření pediatrická včetně snížení gradientního hluku

Sekvence

- všechny potřebné sekvence pro výše uvedené spektrum vyšetření včetně ultrarychlých sekvencí typu single shot, EPI, atd. a sekvencí typu THRIVE, BLISS, atd. či srovnatelných s využitím paralelních technik

Multimodalitní serverový portál

Požadujeme dodávku nového multimodalitního serverového portálu splňující následující požadavky:

- multimodalitní serverový portál pro prohlížení a plnohodnotné zpracování MR, CT a SPECT

- výkonný výpočetní systém

- kapacita SW portálu bude umožňovat práci min. 8 současně pracujícím lékařům v režimu „Thin Client“, z toho min. 3 budou schopni simultánně provádět pokročilý postprocessing MR obrazových dat

- počet klientů nebude žádným způsobem omezen ani zpoplatněn licencemi

- SW portál bude vybaven plným postprocessingovým SW pro zpracování požadovaného spektra vyšetření

Portálové pracovní stanice

- požadujeme 4 pracovní stanice pro práci s portálovými daty

- výkonný výpočetní systém s min. 2jádrovým procesorem a min. 8GB rekonstrukční pamětí, 1x klinický náhledový LCD monitor min. 19“., archivace vyšetření na DVD

- PC s konfigurací minimálně: procesor s výkonem v bechmarkovém testu Passmark CPU Mark min. 4400, 8 GB RAM, 2TB HDD SATA, DVD RW mechanika - archivace vyšetření na DVD

, klávesnice, optická myš, LAN 1 Gbit, min. 4 x USB 2.0, zdroj 500W

- 2x klinický diagnostický monitor LCD/LED minimálně 19´´ (barevný, min. 2 MPx), případně 1x klinický diagnostický monitor min. o stejné aktivní ploše displeje a min. 4 MPx.

- Předinstalovaný OS MS Windows 8.1 Professional 64 bit

- plný DICOM vstup / výstup

1 ks anesteziologický přístroj do magnetické rezonance

- anesteziologický přístroj vhodný pro podávání anestézie u dětí i dospělých v prostředí magnetické rezonance (1,5T)

- mikroprocesorem řízený ventilátor s  min. 6,5” displejem

- možnost připojení min. dvou odpařovačů,

- autoklávovatelná integrovaná pacientská část

- plyny - O2, N2O, vzduch

- hypoxická ochrana

- integrovaná odsávačka bronchů a externí výstup kyslíku

- režimy VCV, PCV, SIMV, PSV, MAN./SPONT

- dechový objem min. v rozsahu 20 – 1.400ml

- dechová frekvence min. 4 – 60/min.

- PEEP min 4 – 20 hPa

- monitorace ventilačních parametrů

- systém optických a akustických alarmů

- veškeré příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje součástí dodávky

- akumulátor pro min. 30 minut provozu

- průtokoměr O2

1 ks monitor vitálních funkcí určený pro použití do magnetické rezonance

- monitor vitálních funkcí určený pro použití do magnetické rezonance až 1,5T (nutný atest)

- min. 12“ monitor pro zobrazení aktuálních hodnot a křivek měřených parametrů

- určení pro monitorování dospělých, dětí i novorozenců

- monitorování těchto parametrů: neinvazivní tlak krve, EKG, SpO2,  EtCO2, NIBP

- monitorování anesteziologických plynů

- parametry SpO2 a EKG musí být přenášeny bezdrátově

- kompatibilní s MR až 1,5Tesla

- monitorace chyb svodů EKG

- vizualizace trendů

- s přístrojem musí být dodáno příslušenství k monitoringu všech výše popsaných funkcí

- veškeré potřebné příslušenství pro dospělé i dětské pacienty

- pojízdný vozík s brzdou, úložnými prostory, nebo věšáky na veškeré příslušenství

Požadujeme jako součást dodávky

- dvouhlavý injektor kontrastní látky

- Faradayova stínící kabina včetně průhledového okna, vstupních dveří, průchodových filtrů

- síťový rozvaděč

- kompletní dodávku chlazení MR přístroje

- požadujeme zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou

- V době záruky požadujeme provádět elektrorevize dle ČSN 331500, ČSN EN 60601-1 dle dalších norem související s revizní činností

- Plná součinnost a kooperace instalace v rámci stavby nové budovy MR.