## List1
VZ "Dodávky diagnostických testů včetně výpůjčky biochemického a imunochemického analytického systému“
P/016/INV/2018
Příloha č. 1b: Požadované technické parametry
|  |  | Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Technická specifikace | Technické parametry analytického systému (Biohemický analyzátor – přístroj A a Immunochemický analyzátor – Přístroj B) | Obecné požadavky | Analyzátory a eventuálně další potřebná technická zařízení budou umístěna do stávajících prostor bez nutnosti stavebních a technologických úprav. Součástí bude napojení na úpravnu vody a odpadů z analyzátorů
Propojení biochemického (přístroj A) a imunochemického analyzátoru (přístroj B) pomocí podavače vzorků tak, že porucha jednoho systému neovlivní další systémy.
Instalace analyzátorů, napojení na informační systémy a nastavení na úroveň nezbytnou pro zahájení vyšetřování proběhne bez nutnosti přerušení provozu laboratoře.
Servisní podpora: nástup technika do 4 hodin od nahlášení poruchy, dostupnost servisu 24 hod. po 7 dní v týdnu, bezplatná hotlinka 24 hodin / 7 dní v týdnu v českém jazyce.
Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci klinických laboratorních pracovišť - dle ČSN EN ISO 15189.
Dodávaná zařízení, přístroje a výrobky musí mít označení CE, IVD.
Bezúplatně prováděný servis po dobu zápůjčky (6 let), včetně výměny náhradních dílů, pravidelné preventivní údržby, včetně validací analyzátorů (min. 1 x za rok), modifikace mechanických, nebo elektronických částí dle doporučení výrobce, aplikační podpora, upgrade programového vybavení. Nepřetržitá zákaznická telefonická podpora v českém jazyce.
Všechny dodané technologie musí umožnit identifikaci primárních zkumavek čárovými kódy.
U všech analyzátorů dodavatel uvede technické provozní parametry.
Reagencie, kontrolní kity, kalibrační kity, provozní roztoky a spotřební materiál
Dodavatel musí garantovat, že v době dodání zadavateli bude expirace dodávaných diagnostik činit minimálně 3 měsíce, u kalibrátorů a kontrolních materiálů minimálně 6 měsíců. Zboží s kratší dobou použitelnosti lze dodat pouze se souhlasem objednatele.
Dodávky budou realizovány přímo na pracoviště zadavatele dle objednávkových listů.
Skryté vady může zadavatel reklamovat u dodavatele do 30 dnů od převzetí dodávky, dodavatel dodá náhradní plně funkční zboží a materiál. Vady jakosti lze uplatnit nejpozději poslední den exspirační doby.
Náklady na dopravu hradí dodavatel
Ceny zboží a materiálu jsou ceny konečné, tj. nelze uplatnit žádné dodatečné náklady na dodávky zboží a materiálu.
Cenová nabídka bude zahrnovat kalibrační materiály v potřebném množství. Možnost použití nezávislých kontrolních materiálů výhodou.
Požadavkem je konsolidace vyšetření a propojení biochemických a imunochemických analyzátorů s celkovým minimální průchodem 400 vzorků/h.
K dosažení této hodinové kapacity požadujeme 1 modul pro centrální vstup, výstup a postanalytické třídění vzorků na výstupu.
|  | Požadované parametry biochemického analyzátoru (přístroj A) | Plně automatický systém pro rutinní a speciální biochemické analýzy (fotometrie, turbidimetrie, ISE)
Analytické jednotky s celkovou kapacitou min. 1 600 testů/h (min. 1 000 testů/h fotometrie a 600 testů/h elektrolyty).
Na palubě minimálně 60 fotometrických metod a 3 ISE.
Alespoň 10 otevřených kanálů.
Analýzy po pacientech.
Zpracování malých objemů séra (pediatrických vzorků)
Spotřeba deionizované vody maximálně 35 l/ hodinu
Malá spotřeba reagencií – objem do 150 ul u otevřených kanálů
Chlazené pozice pro reagencie, kalibrátory, diluenty a kontroly
Přednostní zpracování vzorků statim
Možnost přímého kontinuálního vstupu vzorku za chodu přístroje
Zpracování vzorků značených čárovým kódem
Možnost uvolnění zkumavky ihned po napipetování
Současné zpracování různých druhů biologických materiálů
Detekce hladiny i kvality analyzovaného vzorku
Automatické i volitelné ředění vzorků, opakování a reflexní testování
Automatické ředění kalibrátorů
Možnost provádění více kalibrací z multikalibrátoru z jedné pozice
Kontrola kvality
Oboustranná komunikace s LIS FONS Openlimps v reálném čase
|  | Požadované parametry imunochemického analyzátoru (přístroj B) | Analyzátor s celkovou kapacitou min. 200 testů/h.
Na palubě minimálně 30 metod.
Vyloučení kontaminace při náběrech vzorků-špičky na jedno použití
Analýzy po pacientech.
Zpracování různých typů biologických materiálů
Sledování stavu a stability reagencií
Malý mrtvý objem (do 50 ul) – zpracování pediatrických vzorků
Sledování platnosti kalibrací
Přednostní zpracování statimových vzorků s rychlou laboratorní odezvou
Možnost kontinuálního vstupu vzorku za chodu přístroje
Zpracování vzorků značených čárovým kódem
Možnost uvolnění zkumavky ihned po napipetování
Vkládání a odebírání reagencií bez pauzy
Automatická detekce hladiny analyzovaného vzorku
Automatické i volitelné ředění vzorků, opakování a reflexní testování
Doplňování spotřebního materiálu za chodu analyzátoru
Integrovaný systém kontroly kvality
Oboustranná komunikace s LIS FONS Openlimps v reálném čase
| Technické parametry analyzátorů krevních plynů pro OKB a ARO (přístroj C a D) |  | Požadované měřené parametry:
pH, parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2), parciální tlak kyslíku (pO2), saturace hemoglobinu kyslíkem (sO2), celkový hemoglobin (tHb), oxyhemoglobin (O2Hb), karbonylhemoglobin (COHb), methemoglobin (MetHb), deoxyhemoglobin (HHb), sodík (Na+), draslík (K+), ionizovaný vápník (Ca2+), chloridy (Cl-), glukóza, laktát.
Požadované počítané parametry:
koncentrace bikarbonátů (HCO3-), base excess v krvi (BE), hematokrit (Hct), pH, pCO2 a pO2 korigované na teplotu pacienta, parciální tlak kyslíku při poloviční saturaci hemoglobinu (p50), celková koncentrace CO2 (tCO2), celková koncentrace O2 (tO2), osmolalita.
Přístroj pro měření v místě poskytování péče - Point of care testing (POCT)
Přenosný stolní analyzátor
Analýza plné krve ze stříkačky i z kapiláry
Integrovaný oxymetr pro přesné stanovení Hb a jeho derivátů, saturace Hb kyslíkem.
Oxymetr s automatickým potlačením a korekcí na interferující látky.
Detekce chyb při nasátí vzorků (homogenita, bubliny, sraženiny, množství vzorku, ucpání).
Automatizovaná aspirace vzorku přístroji – bez manuálních zásahů obsluhy
Systém/adaptér pro zabránění nasátí sraženiny do přístrojů
Objem měřeného vzorku - maximální objem měřeného vzorku pro všechny parametry včetně oxymetrie 100 ul
Měření všech parametrů současně z jednoho nasátí vzorku plné krve.
Kompletně bezúdržové přístroje (jediná povolená údržba je výměna kazet)
Výměna kazety bez nutnosti měření externích standardních roztoků pro ověření kazety
Průchod přístroje – min. 40 vz/hodinu
Doba stanovení jednoho výsledku max. 60 sekund
Software v češtině
Min. jednosměrná komunikace s LIS FONS Openlimps
Ovládání přístroje a měření po přihlášení operátora - možnost načtení čtečkou čárového kódu i ručního zadání.
Načtení/zadání ID pacienta (integrace s nemocničním informačním systémem), případně dalších uživatelsky zvolených parametrů – čtečka čárového kódu i ruční zadání
Interní tiskárna s volitelnou možností tisknutí/netisknutí výsledkového protokolu.
Automatická detekce hladiny všech roztoků.
Kazetová automatická kontrola kvality na 3 koncentračních úrovních pro všechny parametry s automatickou identifikaci a načtením deklarovaných hodnot, multiparametrové kontroly (vše v jedné kontrole včetně oxymetrie). Nutnost nezávislých kontrolních materiálu.
Možnost naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření.
Čas na aktivaci přístroje po zapnutí či výměně kazet max. 30 min