Minimální technické podmínky

Veřejná zakázka č. P19V00000034, evidenční číslo ………………..

„Dodávka hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny SNO“

Číslo spisu: SNO/FMP/2019/04/gama kamera-SPECT/CT-ONM

- Hybridní scintilační gama kamera se dvěma plně digitálními detektory (1 ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým spirálním CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizaci, dále diagnostických CT obrazů.

- Přístroj musí disponovat výpočetním systémem, se samostatným akvizičním pracovištěm a dvěma vyhodnocovacími pracovišti, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické scintigrafie, hradlovaných studií v kardiologii celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie (SPECT) a obrazové fůze.

- Zařízení musí umožnit napojení na PACS a NIS, nutná je plná komunikace systému se stávajícím zařízením EBW a JetStream, které je v majetku zadavatele

OBECNÉ POŽADAVKY

- Signalizační zařízení chodu CT podsystému

- Záložní zdroj pro klíčové části systému a dokončení aktuální akvizice

- 2 IP HD kamery s monitorovacím systémem do ovladovny

SPECT

- Víceúčelový 2 - detektorový přístroj, umožňující tomografické (SPECT) a celotělové vyšetření

- Detektory s vysokým rozlišením

- Kolimátory:

- nízkoenergetické s vysokým rozlišením (LEHR)

- pro střední energie všeobecné použití (MEGP)

- Maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory LEHR ≥ 700 mm

- Zásobník na 2 sady kolimátorů

- Korekce atenuace na bázi integrovaného CT skeneru

- Nosnost stolu minimálně 200 kg

- Plně automatický body contouring pro SPECT a celotělová vyšetření

- EKG trigger pro hrdlované kardiologické studie s možností sledování EKG křivky, nejlépe interní

- Gantry s proměnným úhlem nastavení detektorů

Detektory

- plně digitální 1 ADC/PMT

- Scintilační krystal 3/8“

- Digitální korekce linearity, homogenity, útlumu v reálném čase

- Vnitřní prostorové rozlišení:

  - FWHM, CFOV <= 3,9 mm

  - FWHM, UFOV <= 3,9 mm

  - FWTM, CFOV <= 7,6 mm

  - FWTM, UFOV <= 7,8 mm

- Prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem:

  - FWHM <= 7,5 mm

- Linearita:

  - Diferenciální CFOV <= 0,2 mm

  - Diferenciální UFOV <= 0,2 mm

  - Absolutní CFOV <= 0,5 mm

  - Absolutní UFOV <= 0,7 mm

- Homogenita:

  - Homogenita UFOV (diferenciální) <= 2,7 %

  - Homogenita CFOV (diferenciální) <= 2,5 %

- Vnitřní energie rozlišení FWHM při 99mTc <=9,9%

CT SUBSYSTÉM

- Multidetektorový systém se simultánní spirální akvizicí s nejméně 24 řadami detektorů a 16 snímanými řezy

- Počet rekonstruovaných řezů min. 32

- Otvor gantry minimálně 700 mm

- Průměr zorného pole minimálně 500 mm

- Nejmenší požadovaná tloušťka řezu na detektorech minimálně 0,625  mm

- Rychlost otáčení gantry ≥ 1 otáčka (360°)/s

- Současná podélná a úhlová modulace proudu rentgenky (optimalizace dávky při akvizici dat)

- Výkon generátoru minimálně 40 kW

- CT iterativní rekonstrukce na RAW datech

- SW pro redukci kovových artefaktů

Injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku ke SPECT/CT:

- automatický dvoupístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na pojízdném stojanu

- jednoduché ovládání z ovladovny prostřednictvím dotykového panelu s komunikací v českém jazyce

- možnost archivace minimálně 100 protokolů v paměti

- programovatelný průtok min. 0,1-10 ml/sec s krokem 0,1ml/sec.

- možnost nastavení tlakového limitu až 325 psi

- vstřik kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech

AKVIZIČNÍ PRACOVNÍ STANICE

- Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – jako součást přístroje

- Komunikace formou protokolu DICOM3 se službami minimálně Modality Worklist, MPPS, DICOM, Send, Store, dle DICOM Conformance Statement zadavatele

- SW umožňující základní postprocesingové zpracování snímků s náhledovým monitorem

- Výpočet a DICOM3 archivace absorbované dávky

- Předdefinované vyšetřovací protokoly s možností manuálního nastavení expozičních parametrů a vytvoření nových vyšetřovacích protokolů

- Automatické ukládání expozičních parametrů do příslušných DICOM3 tagů

- Ukládání jednotlivých snímků na PACS zadavatele, dle DICOM Conformance Statement zadavatele

- SW umožňující rekonstrukci CT, 3D, SPECT a fůzi obrazů, MPR rekonstrukci

- SW umožňující automatickou fúzi SPECT a CT obrazů,

- Odpovídající HW konfigurace

VYHODNOCOVACÍ PRACOVNÍ STANICE

- 2 samostatné, dvoumonitorové stanice se SW na bázi klient-server pro následné zpracování digitálního obrazu, pro současnou práci 2 uživatelů (jeden uživatel na dodaném serveru, druhý na libovolném PC zapojeném do počítačové sítě SPECT/CT)

- Monitory – barevné, medicínsky certifikované, s úhlopříčkou minimálně 20“

- Možnost následného rozšíření počtu pracovních stanic bez nutnosti rozšíření počtu licencí

- Funkce současného porovnání staré a nové studie téhož pacienta

- Funkce zpracování dat z více modalit včetně jejich fúze

- SW pro analýzu plic, štítné žlázy, ledvin, jater, žlučníku a gastrického vyprazdňování

- SW pro vyhodnocování onkologických studií

- SW pro vyhodnocování kardiologických studií, optimálně Corridor 4DM

- SW pro rekonstrukci zobrazování skeletu, který používá CT jako referenční pro rekonstrukci obrazu umožňující jasné anatomické zobrazení

- SW pro vyhodnocování striatálních studií

- (kvantifikace Datscanu a s normálovou databází)

- Iterativní rekonstrukce tomografických dat NM

- Zobrazení projekce maximální intenzity (MIP)

- Analýza ROI, VOI i ve fúzovaných datech

- Globální kvantifikace SPECT dat

- Barevná laserová síťová tiskárna s funkcí kopírovacího zařízení a skeneru

- Možnost exportu a importu ve formátech JPEG, TIFF, BMP a konverze do a z DICOM3

- Odpovídající HW konfigurace

- OS Windows 7 a vyšší - edice Professional

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných uživatelem

- Fixační pomůcky a pomůcky pro správnou polohu pacientů během vyšetření (fixace hlavy, fixace rukou pro SPECT, fixace hrudníku, fixace pro celotělová vyšetření, podpěrky rukou pro stůl NM, nožní podpěra pro pacienta NM, držák bodového zdroje, držák hlavy, držák fantomů)

- Veškerý spotřební materiál a příslušenství potřebné minimálně pro předvedení všech požadovaných funkcí

Stavební a instalační prácE:

- Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení

- Doprava na místo určení, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu, zaučení obsluhy

- Ekologická likvidace nefunkčního SPECT/CT Precedence 6

- Součástí dodávky musí být veškeré stavební práce spojené s instalací přístroje a jeho uvedením do provozu. Dodavatel si musí upravit přístupové prostory a prostory instalace dle svých potřeb a po skončení instalace musí prostor uvést do stavu vyhovujícím požadavkům SÚJB, všem hygienickým a estetickým standardům. Mj. se jedná o kompletní výměnu podlahové krytiny ve vyšetřovně a ovladovně, výmalbu a případnou opravu poškozených nebo upravených stavebních prvků, elektroinstalace, nebo sanitárního vybavení

- Výměna stávající klimatizace za novou s takovými parametry, aby byly dodrženy podmínky výrobce na okolní prostředí a hygienické standardy pro prostředí na zdravotnickém pracovišti

- Účastník ZŘ má možnost zjištění současného stavu v rámci prohlídky místa plnění dle zadávací dokumentace.

Účastník zadávacího řízení tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

NEPOVINNÉ (FAKULTATIVNÍ) FUNKCE

- Součástí dodávky přístroje je držák kolimátoru integrovaný do pacientského lůžka	……………

- Součástí dodávky přístroje je plně automatická výměna kolimátorů			……………

Účastník zadávacího řízení u Nepovinných (fakultativních) funkcí uvede ANO/NE podle toho, zda jeho nabídka tyto funkce splňuje či nikoliv.

V…………………., dne………………….. 2019

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby												podpis oprávněné osoby