Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1 ks bronchoskopické věže včetně příslušenství pro potřeby plicní ambulance Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

Bronchoskopická věž

1) LCD monitor

  - úhlopříčka min. 24“

  - HDTV rozlišení obrazu

  - Minimální kontrast 1000:1

  - zobrazovací úhel alespoň 170°

  - antireflexní úprava

  - certifikace MDE

  - zavěšení – 100 mmVESA/WVESA

2) Videoprocesor

  - elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 - 100 mm), Near (hloubka pole 2 - 6 mm)

  - zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV)

  - Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

  - obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor

  - nastavení velikosti zobrazení

  - nastavení zvýraznění obrazu

- automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel

- Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované

- zmrazení obrazu

- kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (uložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace

- archivace obrázků

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

3) Zdroj studeného světla

- možnost napojení endoskopu do videořetězce pouze přes zdroj světla

- automatické uložení předchozího nastavení

- automatické nastavení intenzity osvitu

- hlavní vyšetřovací lampa – min. 300 W (xenonová lampa)

- záložní lampa

- spuštění prosvětlování

- vzduchová pumpa

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

4) Videobronchoskop diagnostický, 1 ks

- musí umožňovat tzv. úzkopásmové zobrazování, kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem cca 415 nm (modré světlo) a cca 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti dýchacích cest.

- Optický systém

- snímací úhel min. 120°

- směr pohledu přímý

- hloubka ostrosti 3-100 mm

- snímací prvek CCD v rozlišení HDTV

- Zaváděcí tubus

- průměr distálního konce max. 6,0 mm

- průměr zaváděcího tubusu max. 6,0 mm

- průměr pracovního kanálu min. 2,0 mm

- pracovní délka 600 mm

- ohyby nahoru/dolů min. 210°/ min. 130°

- rotace tubusu  doleva/doprava min. 120°

- Konektor - plně vodotěsný konektor pro přímé propojení do světelného zdroje,

bez jakýchkoli dalších propojovacích kabelů

Distální konec přístroje plně kompatibilní s laserovou terapií (Nd YAG,810nm dioda) a zároveň plně kompatibilní s vf chirurgickými zdroji (kautery)

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocesor CV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele. Dále musí být kompatibilní s poptávaným videoprocesorem a zdrojem světla.

5) Videobronchoskop terapeutický, 1 ks

- musí umožňovat tzv. úzkopásmové zobrazování, kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem cca 415 nm (modré světlo) a cca 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti dýchacích cest.

- Optický systém

- snímací úhel min. 120°

- směr pohledu přímý

- hloubka ostrosti 3-100 mm

- snímací prvek CCD v rozlišení HDTV

- Zaváděcí tubus

- průměr distálního konce max. 6,5 mm

- průměr zaváděcího tubusu max. 6,5 mm

- průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm

- pracovní délka 600 mm

- ohyby nahoru/dolů min. 180°/ min. 130°

- rotace tubusu  doleva/doprava min. 120°

- Konektor - plně vodotěsný konektor pro přímé propojení do světelného zdroje,

bez jakýchkoli dalších propojovacích kabelů

Distální konec přístroje plně kompatibilní s laserovou terapií ( Nd YAG,810nm dioda) a zároveň plně kompatibilní s vf chirurgickými zdroji (kautery)

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocesor CV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele. Dále musí být kompatibilní s poptávaným videoprocesorem a zdrojem světla.

6) Odsávací pumpa

- odsávací vakuové čerpadlo

- odsávací láhev min. 1,5 litru

- nominální vakuum - min. 80 kPa

- výkon - 20 L / min

7) Pojízdný endoskopický vozík

- mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná

- držák pro dva endoskopy

- polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA

- homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3m

Další požadavky

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy