Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1 ks Elektrochirurgické a argonplasma koagulační jednotky  pro potřeby gastroenterologického centra  Nemocnice Třinec, p.o. a 1 ks vysokofrekvenčního  generátoru pro potřeby  operačního sálu plastické chirurgie Nemocnice Třinec, p.o .s těmito parametry a v uvedeném množství:

Elektrochirurgická a argonplasma koagulační jednotka (1 ks)

Monopolární módy:

- 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (čistý řezací mód, smíšený řezací mód, pulsní pomalý mód, pulsní rychlý mód)

- 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (jemná, silnější, nejsilnější, sprejová koagulace)

Bipolární módy:

- min. 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty (bipolární řezací mód)

- min. 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty (BisoftCoag, AutoCoag, RFCoag)

Vysokofrekvenční výstup pro připojení neutrální elektrody

Základní frekvence 430 kHz, ± 20%

Maximální výstupní výkon pro koagulaci minimálně 120 W

Ovládání výstupu nožním bezdrátovým pedálem

Včetně argon plasma koagulační jednotky

Včetně přístrojového vozíku

Součástí dodávky příslušenství nutné k zahájení provozu:

- kabel pro neutrální elektrodu

- kabel pro připojení monopolárních nástrojů

- kabel pro připojení bipolárních nástrojů

- kompatibilní jednorázové neutrální elektrody, 1 balení

Vysokofrekvenční generátor (1 ks)

- Elektrochirurgická jednotka min. 300W pro použití především v laparotomické, laparoskopické a endoskopické operativě

- Výstup: 2x bipolár, 2x monopolár

- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje

- Přednastavené programy pro laparoskopické i laparotomické výkony

- Možnost současného napojení bipoláru i monopoláru

- Možnost nastavení a uložení vlastních programů – min 30

- Automatická kontrola systému při každém zapnutí přístroje „self-test“

- Min. 8 stupňů hemostatického efektu během koagulace i řezu

- Regulace hlasitosti

- Optická a akustická indikace chybových stavů

- Automatické zaznamenávání chybových stavů do paměti generátoru

- Neutrální elektroda

- Kabel pro připojení neutrální elektrody

- Dvojitý nožní spínač monopolární			1 ks

- Jednoduchý nožní spínač – bipolární			1 ks

- Kabel zpětných neutrálních pacientských elektrod	1 ks

- Kabel připojení laparoskopických nástrojů		3 ks

- Kabel bipolárních pinzet 				5 ks

Další požadavky

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy