## luzka
VZ - Dodávka lůžek pro ODNP
P/013/INV/19
Příloha č.1 - Požadované technické parametry lůžek
A1: 30 ks standardních lůžek
A2: 1 ks bariatrické lůžko
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
A1 Požadované parametry standardních lůžek, 30ks | Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
Vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm
Rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm
Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese 16 cm)
Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu
Odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech
Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové postranice na 2/3 lůžka
Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu
Kolečka s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka) prům. min. 150 mm
Držáky na infuzní stojan, hrazdu
Ochranná kolečka v rozích lůžka
Zálohová baterie
Polička na lůžkoviny
Prodloužení lůžka min. o 15 cm
Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg
Ochrana elektromotorů proti přetížení
Lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky
Rychlospuštění zádového dílu při KPR
Příslušenství:
hrazda + madlo
držák na bažanta
infuzní stojan
držák na berle
evakuační podložka
Min 10 párů (na 30 ks lůžek) krátké nožní postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění
A2 Požadované parametry intenzivního lůžka: 1 ks - bariatrické | Lůžko elektricky polohovatelné pro pacienty velmi vysokým rizikem pádu
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov nebo plast nebo HPL),
Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost
Bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30 – 80 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x100cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm
Náklon do TR/ATR polohy minimálně 10° pomocí elektromotoru
Mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR
Čela trubkové lakované, HPL výplň,
Jednodílné sklopné postranice s horním ovládáním, s dodatečným dílem postranic s pojistkou proti vysunutí
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha)
Pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka
Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm + 5 kolečko
Univerzální lišty a držáky na příslušenství
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
Výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač
Ochranná kolečka v rozích lůžka
Příslušenství: evakuační podložka, dvojitá hrazda + madlo
Pasivní antidekubitní matrace pro riziko vzniku dekubitů s nosností odpovídající bezpečné pracovní zátěži lůžka