# Příloha č. 1  Zadávací dokumentace

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.  “

Požadované technické parametry

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ČÁST 1 - Flexibilní cystoskop – 1 ks |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Technické parametry |  |  |  |
| průměr distálního konce maximálně 4 mm |  |  |  |
| průměr pracovní části maximálně 5,6 mm |  |  |  |
| průměr pracovního kanálu maximálně 2,5 mm |  |  |  |
| zorné pole minimálně 85° |  |  |  |
| úhel pohledu 0° |  |  |  |
| hloubka ostrosti 3 – 50 mm |  |  |  |
| pracovní délka minimálně 368 mm |  |  |  |
| ohyb tubus nahoru/dolů 210°/120° |  |  |  |
| příslušenství pro čištění |  |  |  |
| z důvodu ochrany investic kompatibilita se světelnými zdroji CLL-V1 a CLH-2 |  |  |  |
| z důvodu ochrany investic kompatibilita s kamerovou hlavou AR-T12E a videoprocesorem OTV-SC 2 |  |  |  |
| přístroj zajišťující eliminaci moiré efektu |  |  |  |
| zúžený atraumatický distální konec pro snadnější zavedení do močové trubice |  |  |  |
| možnost doostření obrazu na očnici okuláru |  |  |  |
| možnost připojení světlovodných kabelů různých výrobců |  |  |  |
| možnost připojení přenosného LED zdroje světla |  |  |  |
| Příslušenství k flexibilnímu cystoskopu - 1 ks - zkoušečka těsnosti - 1 ks - extrakční kleště - 1 ks - excizní kleště - 1 ks – zástrčka pro nástroje a proplach |  |  |  |

| ČÁST 2 – Flexibilní ureterorenoskop – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| flexibilní ureterorenoskop určený pro lithotriptické laserové výkony |  |  |  |
| průměr distálního konce maximálně 5,0 Fr |  |  |  |
| pracovní délka minimálně 670 mm |  |  |  |
| průměr pracovní části maximálně 8,0 Fr |  |  |  |
| průměr pracovního kanálu 3,6 Fr |  |  |  |
| atraumatický distální konec |  |  |  |
| ohyb tubusu nahoru/ dolů 2750/2750 |  |  |  |
| pasivní ohyb v distální části ureterorenoskopu |  |  |  |
| různá tuhost zaváděcího tubusu v celé jeho délce |  |  |  |
| vestavěný moiré filtr |  |  |  |
| kompatibilní se světlovody různých výrobců |  |  |  |
| kompatibilita se stávajícím zdrojem světla Olympus CLH-250 |  |  |  |
| zorné pole minimálně 900 |  |  |  |
| úhel pohledu 00 |  |  |  |
| hloubka ostrosti 2 – 50 mm |  |  |  |
| kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami |  |  |  |
| včetně základní sady pro čištění |  |  |  |
| kompatibilní se stávající zkoušečkou těsnosti Olympus WA23070A nebo možnost dodání nové zkoušečky těsnosti pro nabízený výrobek |  |  |  |

| ČÁST 3 - ELISA reader s promývačkou a třepačkou – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| ELISA reader - absorbanční, filtrový (rozsah 340 – 750 nm), na 96 jamek,měřící rozsah do 3 OD, možnost nastavení libovolné metody, volné nastavení šablony pro pipetování, orientace desky, volby opakování, proložení křivky, výpočet dle nastaveného vzorce, záznam dat, nastavení blanku, přesnost měření pod 1,5 %, linearita ±1 % |  |  |  |
| Promývačka – promývací hlavy 8/12 kanálové pro stripy a 96-ti jamkové destičky, nastavitelný počet stripů a promývacích cyklů, dávkování roztoků v rozsahu 100 – 500 ul, objem zásobní láhve cca 2 l |  |  |  |
| Třepačka s termostatem – rozsah teplot 25 – 40 °C, regulace teploty po 0,5 °C, rychlost ohřevu z 25 na 37 °C do 10 min., rozsah otáček 250 -1200 rpm, počet desek na plato – 4, možnost nastavení doby třepání, možnost třepání v temnu |  |  |  |
| Přístroj s certifikací zdravotnického prostředku IVD, CE značka |  |  |  |

| ČÁST 4 – Analyzátor moči – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Nová (nerepasovaná) plně automatizovaná linka integrující chemické a mikroskopické vyšetření nativní moči s vyhodnocovacím SW |  |  |  |
| Analýza moči chemicky: vyšetřované parametry – pH, specifická hmotnost, proteiny, bilirubin, urobilinogen, glukóza, ketolátky, erytrocyty (hemoglobin), leukocyty, nitrity, barva a zákal. Princip – reflexní fotometrie (diagnostické proužky), příp. refraktometrie, turbidimetrie. Zajištění potlačení interference kys. askorbové nebo její měření. Možnost rozšíření chemického modulu o měření dalších parametrů – albumin a kreatinin |  |  |  |
| Vyšetření močového sedimentu: automaticky vyhodnocované kategorie – erytrocyty, leukocyty, bakterie, kvasinky, epitelie, válce, krystaly, hlen, spermie. Princip měření – automatizovaní mikroskopie (digitální analýza obrazu močových elementů). Bližší specifikace elementů (krystaly, válce, epitelie) obsluhou |  |  |  |
| Uzavřená platforma močové linky |  |  |  |
| Stabilita proužků na palubě minimálně 12 dní |  |  |  |
| Kazetové uspořádání močových proužků pro chemický modul včetně kontroly vlhkosti (příp. uspořádání močových proužků na kartách) |  |  |  |
| Mód manuální mikroskopie (příprava vzorků k mikroskopii přístrojem, výběr zorného pole na obrazovce, jeho zaostření a pořízení snímků operátorem a automatické vyhodnocení manuálně pořízených snímků softwarem přístroje). |  |  |  |
| Minimální požadovaný objem vzorků do 3 ml |  |  |  |
| Detekce hladiny |  |  |  |
| Rychlost min. 70 vzorků / hod |  |  |  |
| Automatické promíchání vzorku před pipetováním (nepřípustné promíchávání vzduchem) |  |  |  |
| Integrovaná čtečka čárových kódů pro identifikaci vzorků |  |  |  |
| SW i mechanické propojení chemické a mikroskopické části linky |  |  |  |
| Nezávislost činnosti jednotlivých modulů (při poruše jednoho modulu zůstává druhý modul funkční) |  |  |  |
| Možnost porovnání výsledku chemického vyšetření a močového sedimentu na jedné obrazovce |  |  |  |
| Kontinuální vkládání vzorků za chodu močové linky |  |  |  |
| Zálohy primárních dat. Pamět min. 10000 výsledků vyšetření sedimentů a chemického vyš. moči a možnost archivace |  |  |  |
| Napojení do laboratorního informačního systému (Open LIMS) |  |  |  |

| ČÁST 5 – Mikroskop – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| badatelský světelný binokulární mikroskop střední třídy |  |  |  |
| stativ mikroskopu |  |  |  |
| osvětlení - halogen. lampa 100W |  |  |  |
| šnůra síťového napájení |  |  |  |
| tubus s okuláry ergonomický, nastavení ve 2 polohách – úhlové a dopředné |  |  |  |
| 2 okuláry 10x, dioptrická korekce |  |  |  |
| mechanický stolek |  |  |  |
| kondenzor 2-100x achrom., rozptylová čočka |  |  |  |
| mechanický revolverový nosič objektivů, šestinásobný |  |  |  |
| objektivy 4x, 10x, 20x, 40x 100x korekce nekonečno, plan semiapochromat. |  |  |  |
| mikroskop s certifikací zdravotnického prostředku IVD |  |  |  |
| mikroskop se značkou CE (Conformité Européenne) |  |  |  |

| ČÁST 6 - Plicní ventilátor přenosný – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci) |  |  |  |
| plicní ventilátor vyšší střední třídy pro ventilaci pacientů na intenzivních pracovištích, dlouhodobou |  |  |  |
| ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, integrovaná, elektricky poháněná turbína |  |  |  |
| HPO – vysokotlaké připojení O2 i LPO – nízkotlaké připojení O2 dvěma vstupy |  |  |  |
| Ventilační režimy minimálně: |  |  |  |
| CMV, SIMV, PCV, P-SIMV |  |  |  |
| ventilační režimy s garantovaným objemem |  |  |  |
| NIV neinvazivní ventilace |  |  |  |
| ventilace na dvou tlakových hladinách (Bi-level apod…) |  |  |  |
| automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta |  |  |  |
| Monitorace: |  |  |  |
| ovládací dotyková obrazovka minimálně 8“ |  |  |  |
| sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování minimálně 3 křivek v čase, zobrazení minimálně 2 křivek současně, možnost zobrazení až 3 smyček a grafických trendů minimálně 72 hod. zpětně |  |  |  |
| objem: jednotlivý a minutový objem |  |  |  |
| t¦ak: PEEP/CPAP, plateau, mean čas: poměr l:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence |  |  |  |
| grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu |  |  |  |
| monitorace plicní mechaniky - alespoň poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP, P0.1, RSB |  |  |  |
| akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval alespoň 15-60 s, koncentrace 2, vadná čidla |  |  |  |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |  |  |
| připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2) |  |  |  |
| vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků |  |  |  |
| ovládání z více míst - přes dotykovou obrazovku a otočným knoflíkem |  |  |  |
| funkce standby |  |  |  |
| možnost rozšíření o aktivní tepelný zvlhčovač |  |  |  |
| možnost umístění na pojízdný podvozek s držákem okruhů |  |  |  |
| procedury - minimálně podání 100% O2; odsávání |  |  |  |
| možnost rozšíření systému o integrovaný modul a čidlo pro měření volumetrické kapnometrie s monitorací eliminace CO2 v jednotlivém dechu i minutové CO2 eliminace, minutové alveolární ventilace, velikosti mrtvého prostoru |  |  |  |
| možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM…) |  |  |  |
| možnost rozšíření o monitoraci SpO2 |  |  |  |
| Ovládáni: |  |  |  |
| jednoduché a jednoznačné, přehledné; |  |  |  |
| ovládání a komunikace v ČJ |  |  |  |
| napájení ze standardního síťového rozvodu elektrické energie napájení 230 V / 50 Hz |  |  |  |
| bateriový provoz na minimálně 4 hod. provozu |  |  |  |
| hmotnost maximálně 6,5 kg vč. baterie, bez podvozku |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| pacientské okruhy jednorázové 10 ks |  |  |  |
| tlaková hadice pro přívod medicinálního plynu O2 |  |  |  |
| Technické parametry minimální: |  |  |  |
| dechová frekvence - minimální rozsah 2 - 80 dechů/min. |  |  |  |
| dechový objem – nastavitelný minimální rozsah 20-2000 ml |  |  |  |
| koncentrace kyslíku - 21 až 100%, nastavitelná |  |  |  |
| PEEP – nastavitelný minimální rozsah 0 - 35 cm H20 |  |  |  |
| flow trigger - minimální rozsah 1-20 l/min.; stavitelný náběh tlaku |  |  |  |
| citlivost expiračního triggeru – minimální rozsah 5 - 75 % |  |  |  |
| špičkový inspirační průtok - min. 250 l/min. |  |  |  |
| inspirační čas - minimální rozsah 0,2 – 10 s. |  |  |  |

| ČÁST 7 – Ultrazvuk – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Technické požadavky: |  |  |  |
| Pojízdný s váhou do 80kg |  |  |  |
| Plochý barevný LCD monitor min. 21" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni |  |  |  |
| Otočný a výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |  |
| Pomocný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 10“ |  |  |  |
| Minimálně 4 aktivní porty pro připojení sond |  |  |  |
| Dynamický rozsah min. 250 dB |  |  |  |
| Frekvenční rozsah přístroje min. 1 - 18 MHz |  |  |  |
| Nastavení TGC na dotykovém displeji – nikoliv mechanicky |  |  |  |
| Mechanická QWERTY klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu nebo jako součást ovládacího panelu |  |  |  |
| Obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec |  |  |  |
| Archivační zařízení – integrovaná pracovní databázová stanice včetně softwaru pro uchovávání obrázků a smyček a možnost jejich následného exportu (integrovaná mechanika) |  |  |  |
| HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 0,5 TB |  |  |  |
| Standby režim |  |  |  |
| Start systému z úplného vypnutí do 70 s, do 30 s z režimu spánku |  |  |  |
| Bateriový provoz |  |  |  |
| Archivace na USB, CD, DVD, PACS |  |  |  |
| Minimálně 2x USB porty na ovládacím panelu |  |  |  |
| Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF |  |  |  |
| Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist |  |  |  |
| Ohřívač ultrazvukového gelu s termostatem a regulací teploty |  |  |  |
| Požadovaná zobrazení: |  |  |  |
| B-mód |  |  |  |
| M-mód |  |  |  |
| Anatomický M-mód |  |  |  |
| Barevný M-mód |  |  |  |
| Barevné dopplerovské mapování |  |  |  |
| PW Doppler |  |  |  |
| CW Doppler |  |  |  |
| Doppler včetně HPRF módu |  |  |  |
| Duplexní i triplexní režim zobrazení |  |  |  |
| Aplikační nastavení pro vaskulární, radiologické, kardiologické |  |  |  |
| Systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra |  |  |  |
| Automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků |  |  |  |
| SW pro zvýraznění jehly pro punkce |  |  |  |
| Automatického nastavení úhlové korekce a steeringu na lin. sondě |  |  |  |
| Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM |  |  |  |
| Panoramatické zobrazování |  |  |  |
| Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) |  |  |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |  |  |
| Možnost budoucího rozšíření o 3D/4D zobrazení |  |  |  |
| Požadovaný post processing : |  |  |  |
| Standardní výpočty pro cévní vyšetření a obecnou radiologii a kardiologii |  |  |  |
| Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence), |  |  |  |
| Požadavek na sondy: |  |  |  |
| sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením, typu "Single Crystal", popř. s akustickým zesilovačem a technickým řešením zlepšující axiální a laterální rozlišení. |  |  |  |
| automatické zmražení sond při nečinnosti po určeném čase |  |  |  |
| konvexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 6 MHz |  |  |  |
| lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 13 MHz, šíře min. 50mm |  |  |  |
| lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 9 MHz, šíře max. 45mm |  |  |  |
| kardiologická sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1 – 5 MHz |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| ČB tiskárna |  |  |  |

| ČÁST 8 – TK holtery – 4 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| holtery krevního tlaku se softwarem |  |  |  |
| přístroj musí být holterem krevního tlaku (záznamník ABPM – Ambulatory Blood Pressure Monitoring) |  |  |  |
| přístroj musí být malý, lehký, kompaktní monitor s LCD displejem |  |  |  |
| přístroj musí používat oscilometrickou metodu měření |  |  |  |
| přístroj musí mít přesnost ± 3 mm Hg nebo +/- 2% z naměřených hodnot |  |  |  |
| přístroj musí umožňovat zobrazení tlaku v manžetě během celého měření |  |  |  |
| přístroj musí provádět měření systolického, diastolického a středního krevního tlaku |  |  |  |
| přístroj musí umožnit měření srdeční frekvence po dobu 24 až 51 hodin |  |  |  |
| přístroj musí umožnit zobrazení systolického a diastolického krevního tlaku a tepové frekvence po každém měření |  |  |  |
| přístroj musí mít zvukový signál před a po každém provedeném měření |  |  |  |
| přístroj musí mít minimální kapacitu 300 měření |  |  |  |
| přístroj musí umožňovat provoz na baterie (uveďte typ a výdrž) |  |  |  |
| přístroj musí mít maximální hmotnost 260 g včetně baterie |  |  |  |
| součástí každého přístroje musí být manžety pro dospělou osobu ve dvou různých šířkách |  |  |  |
| součástí dodávky přístrojů musí být software pro zpracování dat v prostředí operačního systému Windows 7 nebo novější |  |  |  |
| přístroj musí umožnit vytvářet pacientské soubory v elektronické podobě |  |  |  |
| přístroj musí umožnit přenos získaných dat do různých typů zařízení k následné analýze, vytištění a archivaci přes kabel nebo jiným způsobem |  |  |  |
| přístroj musí splňovat validace dle mezinárodních protokolů BHS, AAMI |  |  |  |
| zajištění pravidelné předepsané kontroly jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma |  |  |  |
| jednoduchá obsluha, ovládání a snadná údržba |  |  |  |
| Charakteristika softwaru holterů krevního tlaku: |  |  |  |
| dodávka musí obsahovat minimálně licenci pro popisovací stanice a stanici pro stahování dat ze záznamníku |  |  |  |
| vyhodnocovací software |  |  |  |
| software musí umožňovat pomocí databázové správy ukládání dat a databáze pacientů na PC v síti s funkcí prohlížení, popisu a analýzy |  |  |  |

| ČÁST 9 – Monitory VF na zotavovací pokoj – 3 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| barevný displej rozlišení minimálně VGA / 800 x 480 |  |  |  |
| plochá barevná obrazovka minimálně 10“ |  |  |  |
| detekce kardiostimulátoru |  |  |  |
| současné zobrazení minimálně 7 snímaných křivek |  |  |  |
| ochrana zařízení při defibrilaci |  |  |  |
| trendy grafické a numerické minimálně 96 hodin po 1 minutě s možností rozšíření |  |  |  |
| USB |  |  |  |
| měřené parametry: EKG (3, 5 svodů), analýza ST, arytmie, asystola, VFIB/VTAC, couplet, bigeminie, trigeminie, tachykardie, bradykardie, chybějící tep, PNP, PNC, tělesná teplota, respirace, NIBP, SpO2 |  |  |  |
| možnost rozšíření o moduly CO, CO2, IBP |  |  |  |
| jednoduché intuitivní ovládání |  |  |  |
| přesnost měření srdeční frekvence +/- 1 tep/minutu nebo +/- 1%, podle toho co je větší |  |  |  |
| rozlišení 1 tep/minutu |  |  |  |
| ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| optické i akustické alarmy režim standby bez alarmů |  |  |  |
| možnost rozšíření o zapisovač |  |  |  |
| možnost fixace monitoru k podložce (poličce) |  |  |  |
| provoz na akumulátory minimálně 80 minut |  |  |  |
| oboustranná komunikace s monitorovací centrálou |  |  |  |
| LAN/WIFI |  |  |  |
| certifikace zdravotnického prostředku |  |  |  |
| provoz na akumulátor minimálně 4 minuty po prvním alarmu „slabá baterie“ |  |  |  |
| hmotnost maximálně 5,1 kg |  |  |  |
| napájení 230 V, 50 Hz |  |  |  |
| příslušenství: startovací sada ke každému monitoru (EKG svody, manžeta NIBP, SpO2, |  |  |  |
| centrální jednotka: |  |  |  |
| režim pro zobrazení vybraného monitoru |  |  |  |
| ovládání monitorů životních funkcí dálkově (alarmy, nastavení apod.) sledování každého připojeného pacienta v reálném čase (minimálně 4 křivky u každého pacienta současně) |  |  |  |
| možnost použití dvou obrazovek |  |  |  |
| připojení LAN/WIFI |  |  |  |
| možnost připojit minimálně 10 lůžkových monitorů |  |  |  |
| podpora HL7/XML pro připojení do NIS webový prohlížeč přes PC/tablet/smart telefony |  |  |  |
| statistiky a analýzy dat z lůžkových monitorů |  |  |  |
| management nastavení alarmů |  |  |  |
| možnost zadávání pacientských informací |  |  |  |
| spouštění NIBP měření |  |  |  |
| certifikace zdravotnického prostředku |  |  |  |
| synchronizace času |  |  |  |
| menu v českém jazyce. |  |  |  |

| ČÁST 10 - Resuscitační lůžka elektricky polohovatelná – 10 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| lůžko souladu s platnou normu ČSN 60601-2-52; možnost nabídnout rovnocenné řešení |  |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg |  |  |  |
| zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm |  |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů |  |  |  |
| ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování |  |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm |  |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 13° pomocí elektromotoru |  |  |  |
| snímání C ramenem po celé délce lůžka |  |  |  |
| integrovaný držák RTG kazety nastavitelný ve vertikální i horizontální rovině |  |  |  |
| snadno dostupné mechanické rychlospouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech |  |  |  |
| integrované (nerestriktivní) dělené sklopné celoplastové postranice cca na 2/3 lůžka (krátká hlavová a delší tělová) s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem |  |  |  |
| sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…) |  |  |  |
| v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd |  |  |  |
| průměr koleček minimálně 150 mm |  |  |  |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |  |
| držáky na infúzní stojan a hrazdu |  |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |  |
| automatická brzda lůžka, která se aktivuje po připojení do sítě |  |  |  |
| Příslušenství: a) infuzní stojan b) hrazda s madlem c) dodatečný díl postranice d) držák kyslíkové lahve na 2 ks lůžek e) držák na bažanta. |  |  |  |
| MATRACE PASIVNÍ V POČTU 10 ks: |  |  |  |
| preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví |  |  |  |
| matrace musí mít na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky kterým dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka |  |  |  |
| matrace musí být vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů |  |  |  |
| matrace musí být vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech, horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m³ tloušťky min. 5 cm |  |  |  |
| odpor pěny horní vrstvy proti stlačení maximálně 2,7 kg/m² |  |  |  |
| spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty minimálně 46 kg/m³ |  |  |  |
| odpor pěny spodní vrstvy proti stlačení maximálně 6,5 kg/m² |  |  |  |
| po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty minimálně 50 kg/m³ |  |  |  |
| odpor pěny po stranách proti stlačení maximálně 3,6 kg/m² |  |  |  |
| nehořlavost pěn minimálně CRIB 5 |  |  |  |
| s pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce minimálně 200 cm) |  |  |  |
| potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyř směrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu (pythinion zinku) |  |  |  |
| nehořlavost horní strany potahu minimálně CRIB 7 |  |  |  |
| nehořlavost boční a spodní strany potahu minimálně CRIB 5 |  |  |  |
| zip musí být umístěn po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení |  |  |  |
| matrace je vybavena transportními úchyty |  |  |  |
| výška matrace minimálně 14 cm |  |  |  |
| nosnost matrace minimálně 200 kg |  |  |  |
| NOČNÍ STOLEK S JÍDELNÍ DESKOU V POČTU 10 KS: |  |  |  |
| oboustranně přístupný pacientský stolek |  |  |  |
| korpus kovový, lakovaný |  |  |  |
| integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska |  |  |  |
| jídelní deska umožňuje náklon |  |  |  |
| zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky |  |  |  |
| malá horní zásuvka |  |  |  |
| velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l) |  |  |  |
| odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika) |  |  |  |

| ČÁST 11 – Kryostat – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| kryostat pro mražení vzorku a manuální krájení |  |  |  |
| použití pro diagnostiku in vitro (IVD) |  |  |  |
| teplotní rozsah kryokomory 0 °C až -35 °C |  |  |  |
| min. 2 stanoviště pro chlazení vzorků pomocí Peltierových článků |  |  |  |
| rychlomrazící pult (desku) s rychlým mražením a odpočtem do 10 minut |  |  |  |
| orientace vzorku s nastavením nulové polohy |  |  |  |
| nastavení tloušťky preparátu min. 1-100 um |  |  |  |
| krájení v těchto krocích: od 1 - 20 µm po 1 µm od 20 - 60 µm po 5 µm od 60 - 100 µm po 10 µm |  |  |  |
| možnost uchycení vzorku o maximální velikosti: 55 x 55 mm nebo 50 x 80 mm |  |  |  |
| možnost oddálení vzorku |  |  |  |
| vertikální zdvih min. 59 mm |  |  |  |
| držák na žiletky |  |  |  |
| certifikovaný UV dezifekční systém |  |  |  |
| programovatelný automatický a manuální odmrazovací systém |  |  |  |
| antibakteriální ochranný povrch přístroje |  |  |  |
| ovládání pomocí membránových tlačítek |  |  |  |
| vakuové napínaní vzorků a odtah odpadních řezů |  |  |  |
| vyměnitelný hepafiltr ve vakuovém systému |  |  |  |
| dostupný záruční i pozáruční servis v České republice |  |  |  |

| ČÁST 12 – Pojízdný RTG JIP 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| výkonný snímkovací motoricky pojízdný RTG plně digitální přístroj pro použití v intenzívní péči, v péči o nedonošené, traumatologii, na operačním sále a RTG oddělení |  |  |  |
| vyvážené rameno s rtg zářičem |  |  |  |
| maximální výška ohniska nad zemí min. 200 cm pro bezpečné a komfortní snímkování plic na lůžku a obsluhu personálu |  |  |  |
| minimální výška ohniska nad zemí max. 55 cm |  |  |  |
| horizontální výsuv ramene s kolimátorem a rentgenkou s rozsahem min. 50 cm |  |  |  |
| možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu min. ± 90° |  |  |  |
| náklon rentgenky min. - 30°/+ 90° |  |  |  |
| šířka přístroje max. 60 cm |  |  |  |
| maximální rychlost motorického pojezdu přístroje min. 1,5 m/s |  |  |  |
| RTG generátor a rtg trubice: |  |  |  |
| mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor se zapouzdřeným zářičem a výstupním napětím multipulsního tvaru |  |  |  |
| výkon generátoru min. 32 kW |  |  |  |
| nominální výkon min. 30 kW |  |  |  |
| rozsah napětí min. 40 kV až 125 kV |  |  |  |
| velikost proudu min. 10 až 450 mA |  |  |  |
| mAs nastavitelné v rozsahu min. 1 až 350 mAs |  |  |  |
| nejkratší expoziční čas 1 ms |  |  |  |
| zapouzdřený zářič s rotační anodou |  |  |  |
| tepelná kapacita rtg trubice min. 1 MHU |  |  |  |
| v krytu zářiče integrovaná manuální hloubková clona otočná ± 90° se světelným zaměřovačem pole |  |  |  |
| integrovaný DAP metr |  |  |  |
| Bezdrátový plochy detektor 1ks: |  |  |  |
| velikost aktivní plochy min. 34 x 42 cm |  |  |  |
| pevně integrované madlo pro snadnější a bezpečnější manipulaci s detektorem |  |  |  |
| velikost pixelu max. 150 µm |  |  |  |
| akviziční hloubka 16 bitů |  |  |  |
| náhled obrazu při WLAN do 4s, plný obraz do 8s |  |  |  |
| hmotnost max. 3,5 kg |  |  |  |
| Wi-Fi přenos dat |  |  |  |
| Pracovní stanice: |  |  |  |
| Akviziční stanice plně integrovaná do pojízdného RTG přístroje |  |  |  |
| Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklistu |  |  |  |
| Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi |  |  |  |
| Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů) |  |  |  |
| - kapacita obrazové paměti min. 3000 obrázků |  |  |  |
| nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti min. 17" |  |  |  |
| DICOM funkce: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Worklist |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| externí WLAN připojení |  |  |  |
| napájecí kabel s automatickým navíjením |  |  |  |
| jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem |  |  |  |
| dálkové ovládání expozice pro optimální ochranu obsluhy před zářením o rozsahu min. 10 m |  |  |  |
| hmotnost přístroje maximálně 400 kg |  |  |  |
| mřížka |  |  |  |

| ČÁST 13 – Automatický koagulometr – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Plně automatický, nový koagulační analyzátor vč. příslušenství |  |  |  |
| Kombinace mechanického (elektromechanického) a optického detekčního principu |  |  |  |
| Stanovení koagulačních parametrů metodami srážení, chromogenními a imunologickými s „random access“ režimem |  |  |  |
| Kapacita vzorků na palubě analyzátoru – minimálně 200 pozic pro vzorky |  |  |  |
| Kapacita zásobníku měřících kyvet na palubě analyzátoru – minimálně 900 kyvet |  |  |  |
| Kapacita reagencií na palubě analyzátoru – minimálně 70 chlazených pozic pro reagencie |  |  |  |
| Očekávaný výkon analyzátorů: cca 250 PT/hod., kombinovaný výkon cca 250 PT & aPTT/hod. |  |  |  |
| Možnost jednoduchého a okamžitého statimového zpracování vzorků bez omezení rutinními vzorky |  |  |  |
| Možnost kontinuálního vkládání vzorků |  |  |  |
| Analyzátor je vybaven automatickým podavačem vzorků; kapacita podavače minimálně 70 vzorků |  |  |  |
| Možnost měření vzorků v sériích i po jednotlivých pacientech |  |  |  |
| Možnost použití různých typů primárních zkumavek vč. zkumavek s malým objemem vzorků (pediatrických, mikrokontejnerů) |  |  |  |
| Možnost vkládání více lahviček stejné reagencie do přístroje |  |  |  |
| Možnost pozitivní identifikace vzorků a reagencií pomocí čárových kódů – ověření, že na dané pozici je správný vzorek a reagencie |  |  |  |
| Možnost použití reagencií s čárovým kódem pro sledování šarže, objemu, expirace a stability na palubě přístroje |  |  |  |
| Možnost použití reagencií různých výrobců (otevřený analytický systém) |  |  |  |
| Kompatibilita se stávajícím přístrojovým vybavením z důvodů zachování klinicko-diagnostické návaznosti koagulačních analýz v naší nemocnici |  |  |  |
| Použití předkalibrovaných rutinních reagencií pro nejčastější metody (čárový kód obsahuje kalibrační křivku) |  |  |  |
| Dostatečná kapacita hospodaření analyzátoru s pevným odpadem (použité kyvety) bez nutnosti přerušení analýzy |  |  |  |
| Software analyzátoru umožňuje volné (uživatelské) programování metod |  |  |  |
| Součástí software analyzátoru je management údržby systému a program kontroly kvality |  |  |  |
| Uživatelský software analyzátoru v češtině |  |  |  |
| Řídící PC s minimálně 19´´dotykovým displejem |  |  |  |
| Zálohování primárních dat (PDF nebo jiný běžně užívaný formát) |  |  |  |
| Obousměrná komunikace analyzátoru s laboratorním informačním systémem (LIS) |  |  |  |
| Uživatelský manuál v češtině |  |  |  |
| Analyzátor splňuje požadavky pro IVD včetně označení značkou shody CE |  |  |  |

| ČÁST 14 - Mikroskop s kamerou – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Nabízený mikroskop, kamera a software musí být od jednoho výrobce. |  |  |  |
| Musí splňovat certifikaci pro zdravotnictví in vitro (IVD). Stativ: |  |  |  |
| vzpřímený laboratorní mikroskop nejvyšší třídy |  |  |  |
| koaxiální nezávislé hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu, nastavení tuhosti ostření, aretace horní polohy zdvihu stolku |  |  |  |
| polní clona |  |  |  |
| Osvětlení: |  |  |  |
| předcentrovaný zdroj osvětlení s halogenovou žárovkou 100W nebo LED světlem odpovídajícím síle 100W halogenového osvětlení - životnost LED osvětlení min. 50000h |  |  |  |
| vestavěná sada filtrů NCB11, ND8, ND32 a difuzor osvětlení („fly-eye“ čočka) v případě halogenového zdroje osvětlení |  |  |  |
| plynulá změna intenzity osvětlení |  |  |  |
| Okulárový tubus: |  |  |  |
| trinokulární ergonomický tubus nastavitelný ve dvou osách (výsuvný o min. 40 mm a výklopný v rozsahu min. 10-25°) |  |  |  |
| okuláry 10x; zorné pole 22mm, oba s dioptrickou korekcí 2ks |  |  |  |
| očnice gumové vyvýšené 2ks |  |  |  |
| možnost připojení optického portu pro připojení digitální kamery |  |  |  |
| Port pro kameru: |  |  |  |
| optický se zvětšením optimalizovaným pro kameru |  |  |  |
| korekční kroužek pro optimální nastavení výšky kamery vůči okulárům |  |  |  |
| stranově centrovatelný |  |  |  |
| Objektivy: |  |  |  |
| objektivový revolver pro minim. 5 objektivů vyjímatelný ze stativu |  |  |  |
| objektiv pro pozorování bez imerze 20x, N.A. 0,40; W.D. 1,2-3,8 mm |  |  |  |
| planachromatický objektiv 40x, N.A. 0,65; W.D. 0,48 mm; provedení „NCG“ – korekce pro pozorování preparátů bez krycího skla, pro pozorování bez imerze |  |  |  |
| planapochromatický objektiv 100x, N.A. 1.40; W.D. 0.17 mm; provedení „NCG“ – korekce pro pozorování preparátů bez krycího skla pro pozorování s imerzním olejem |  |  |  |
| Stolek: -manuální, s držákem pro 2 sklíčka (1x3“), s ovládáním pro pravou ruku, s nastavitelnou výškou a tuhostí ovládacích prvků nezávisle pro každou osu nebo s nastavením ovládacích prvků pro každou osu |  |  |  |
| Kondenzor: - Achromat-Aplanat kondenzor; N.A. 1.40; s irisovou clonou s kódovanou stupnicí |  |  |  |
| Kamera: |  |  |  |
| zobrazovací senzor CMOS min, 5,0 megapixel |  |  |  |
| velikost senzoru min. 1/1.8" |  |  |  |
| kontrola expozice - automatická, kontinuální automatická, manuální |  |  |  |
| vysokorychlostní přenos pomocí USB 3.0 |  |  |  |
| vysokorychlostní živé zobrazování v plném rozlišení min. 15 fps |  |  |  |
| software snímací s možností vložení měřítka do obrázku |  |  |  |
| možnost vložení anotací do obrázku |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| imerzní olej min. 50 ml v balení |  |  |  |
| vinylový protiprachový obal |  |  |  |
| USB 3 kabel pro kameru |  |  |  |

| ČÁST 15 – Lyzační jednotky v laboratoři průtokové cytometrie – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Lyzační a promývací stanice pro přípravu vzorků na průtokovou cytometrii |  |  |  |
| Buněčná lýza na bázi chloridu amonného |  |  |  |
| Použití plastových zkumavek 12x75mm, bez víčka |  |  |  |
| Použití karuselu – pro zpracování více vzorků najednou |  |  |  |
| Zásobníky reagencií – lyzační roztok, promývací roztok, fixační roztok, odpad, roztok pro čištění dávkovacího mechanismu |  |  |  |
| Možnost přednastavení více programů pro různá zpracování vzorku |  |  |  |
| Uživatelská nabídka - možnost vlastního nastavení programů (množství dávkovaných roztoků, míchání vzorků, čas inkubace) |  |  |  |
| Možnost pouze „promytí“ vzorku (50-500G) |  |  |  |
| Největší rozměr přístroje: maximální délka 60 cm, maximální šířka 60 cm. |  |  |  |

| ČÁST 16 – Videolaryngoskop – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| endoskopická operační věž včetně úzko-pásmového zobrazení a Full HD nahrávání |  |  |  |
| Flexibilní video-rhino-laryngoskop vč. testeru těsnosti – 1 ks |  |  |  |
| CCD čip na distálním konci |  |  |  |
| vnější průměr na distálním konci 4,0 mm |  |  |  |
| zorné pole minimálně 800 - 110° |  |  |  |
| délka pracovní části 300 mm |  |  |  |
| pozorovací vzdálenost minimálně 5 - 50 mm |  |  |  |
| ohyb distálního konce minimálně 130° nahoru a minimálně 130° dolů |  |  |  |
| video-endoskop umožňuje využití úzko-pásmového zobrazení (tj. významně zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeno na filtraci přes optické filtry a následném softwarovém zpracování |  |  |  |
| Zdroj světla LED – 1 ks: |  |  |  |
| aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou, dle světelných podmínek operačního pole |  |  |  |
| zařízení bude umožňovat využití úzko-pásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415nm (modré světlo) a 540nm (zelené světlo), tato dvě specifická pásma vznikají na principu filtrace přes optické filtry ve zdroji světla. Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. V četných publikovaných studiích je dokumentován význam pro velmi přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů na sliznicích horní části polykacích a dýchacích cest |  |  |  |
| LED technologie |  |  |  |
| Full HD kamerová jednotka – 1 ks: |  |  |  |
| kamerová jednotka pracující min. v HD rozlišení 1080p (progresivní scan) |  |  |  |
| kamerová jednotka umožňuje připojení požadovaného flexibilního video-rhino-laryngoskopu. |  |  |  |
| možnost ukládání foto přímo na zařízení (USB) |  |  |  |
| akceptujeme řešení, že součástí kamerové jednotky je i zdroj světla |  |  |  |
| Full HD Kamerová hlava – 1 ks: minimálně 3 - čipová kamerová hlava (neautoklávovatelná) |  |  |  |
| minimálně HD rozlišení 1080p |  |  |  |
| kamerová hlava pro připojení všech typů rigidních optik a flexibilních fibroskopů |  |  |  |
| zařízení bude umožňovat využití úzko-pásmového zobrazení na principu filtrace přes optické filtry ve zdroji světla. |  |  |  |
| kamerová hlava má minimálně 3 integrovaná tlačítka pro nastavení funkcí kamery |  |  |  |
| kamerová hlava váží maximálně 230 g |  |  |  |
| Světlovodivý kabel – 2 ks: autoklávovatelný světlovodivý kabel délky cca 3m |  |  |  |
| Full HD LCD monitor s úhlopříčkou minimálně 26“ – 1 ks: |  |  |  |
| HD rozlišení obrazu (1920 x 1080 pixelů) |  |  |  |
| displej minimálně s 16,7 mil. barvami |  |  |  |
| jas nejméně 250 cd/m2 |  |  |  |
| úhlopříčka minimálně 26“ – poměr stran 16:9 (16:10) |  |  |  |
| vstupy: minimálně 1x DVI, 1x SDI |  |  |  |
| LCD dotykový monitor s úhlopříčkou minimálně 15“ – 1 ks: |  |  |  |
| úhlopříčka minimálně 15“ |  |  |  |
| minimálně 16,7 mil. barev |  |  |  |
| HD - ready rozlišení |  |  |  |
| Pojízdný přístrojový vozík – 1 ks: |  |  |  |
| pojízdný vozík vhodný pro umístění všech přístrojů v zakázce |  |  |  |
| včetně ramene na hlavní i sesterský monitor |  |  |  |
| minimálně dvě kolečka musí být brzděná |  |  |  |
| držák kamerové hlavy na vozíku |  |  |  |
| vozík obsahuje samostatný odizolovaný transformátor (možno vypnout celý set přístrojů jedním tlačítkem) |  |  |  |
| Rigidní endoskop 300 – 3 ks |  |  |  |
| Nahrávací zařízení ve Full HD kvalitě – 1 ks: |  |  |  |
| samostatné záznamové zařízení s možností nahrávání videa a foto ve Full HD rozlišení (1080p) |  |  |  |
| možnost zadání informací o pacientovi přes klávesnici |  |  |  |
| nahrávání pomocí sesterského dotykového monitoru nebo pomocí kamerové hlavy případně video-endoskopu |  |  |  |
| vizualizace nahrávání |  |  |  |
| obrazové výstupy: DVI, VGA, DisplayPort |  |  |  |
| obrazový vstup: HD-SDI, HDMI, S-video |  |  |  |
| obsahuje interní paměť min. 1 TB |  |  |  |
| formát foto JPEG nebo BMP |  |  |  |
| formát video H.264/MPEG4 nebo další |  |  |  |
| export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat) |  |  |  |
| zabezpečení proti ztrátě dat při náhodném vypnutí (např. výpadek el. energie) |  |  |  |

| ČÁST 17 – Shaver pro endonazální operace – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| 2 motorové výstupy s automatickou detekcí připojeného motoru |  |  |  |
| možnost připojení shaver ručky, mikro pilky, dermatomu, vysokorychlostního vrtacího systému |  |  |  |
| mikroprocesorové řízení |  |  |  |
| plynule nastavitelná rychlost otáčení |  |  |  |
| uložení uživatelského nastavení |  |  |  |
| integrovaná irigační pumpa s nastavením průtoku min. v 9 krocích |  |  |  |
| možné příslušenství: shaver handpiece, vysokorychlostní mikromotor, vrtačka, mikropila, dermatom. |  |  |  |
| Řídící jednotka shaver systému musí být plně kompatibilní s přístrojem části 18 zadávací dokumentace - FRÉZA PRO ONKOLOG. A STŘEDOUŠNÍ CHIRURGII. |  |  |  |

| ČÁST 18 - Fréza pro onkolog. a středoušní chirurgii – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Shaver rukojeť: |  |  |  |
| váha bez kabelu maximálně 120 g |  |  |  |
| oscilační mód v rozmezí minimálně 300 – 10 000 osc./min. |  |  |  |
| rotační mód v rozmezí minimálně 300 – 12 000 ot./min. |  |  |  |
| možnost ponoření do běžného dekontaminačního roztoku |  |  |  |
| přímý odsávací kanál |  |  |  |
| plně autoklávovatelná |  |  |  |
| součástí je odnímatelná rukojeť pro možnost volby držení „tužka“ nebo „pistol“ |  |  |  |
| vhodný pro strojové mytí v myčce |  |  |  |
| 2 ks resterilizovatelných fréz dle výběru z katalogu (přímé o průměru 2-4 mm, s ohybem 350 – 650 o průměru 2- 4 mm) |  |  |  |
| možnost užití jednorázových fréz (přímé o průměru 2-4 mm, s ohybem 150 – 700 o průměru 2- 4 mm) |  |  |  |
| Vysokorychlostní mikromotor s nástavcem: Mikromotor: |  |  |  |
| otáčky 0 – 40 000 ot. /min. |  |  |  |
| točivým momentem minimálně 4 Ncm |  |  |  |
| samochladící |  |  |  |
| autoklávovatelný |  |  |  |
| Nástavec: |  |  |  |
| zahnutý |  |  |  |
| pro středoušní operativu |  |  |  |
| převod 1:1 (40 000 ot./min.) |  |  |  |
| s oplachovým nástavcem |  |  |  |
| 5 ks resterilizovatelných fréz dle výběru z katalogu katalogu (přímé o průměru 2-4 mm, s ohybem 350 – 650 o průměru 2- 4 mm) |  |  |  |
| Shaver rukojeť i vysokorychlostní mikromotor s nástavcem musí být plně kompatibilní s přístrojem části 18 zadávací dokumentace SHAVER PRO ENDONAZÁLNÍ OPERACE. |  |  |  |

| ČÁST 19 – Ultrazvukový přístroj k vyšetření neurosonologie a TCCS – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přístroj s jednoduchým ovládáním |  |  |  |
| monitor s úhlopříčkou minimálně 23“ |  |  |  |
| pomocná dotyková obrazovka 10“ |  |  |  |
| HW klávesnice na ovládacím panelu |  |  |  |
| 4 aktivních konektory pro připojení 2D/3D sond |  |  |  |
| ovládací panel nastavitelný stranově i výškově |  |  |  |
| požadovaná zobrazení: - B-mode v základních frekvencích - harmonické zobrazení na všech sondách - spektrální doppler – PW a CW - barevné dopplerovské zobrazení (CFM) - výkonový a směrový výkonový doppler (direkcionální power doppler - PDI), - barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí, např: HD-flow, e-FLOW, Dynamic flow - zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  |  |
| 8-násobné řízení TGC (8 hardwarových „sliderů“ pro nastavení TGC na ovládacím panelu) |  |  |  |
| SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiologii |  |  |  |
| měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze |  |  |  |
| automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |  |
| automatická optimalizace TGC křivky |  |  |  |
| ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) |  |  |  |
| - ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |  |  |
| DICOM 3.0 plná konektivita |  |  |  |
| modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 5-ti krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |  |
| modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení až ve čtyřech úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |  |
| archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a Windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty. Snadné zálohování uložených dat |  |  |  |
| systém musí být velmi mobilní, váha maximálně 90 kg |  |  |  |
| podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů-piezoelementů v několika řadách nad sebou) |  |  |  |
| podpora 2D sond typu single crystal |  |  |  |
| software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech |  |  |  |
| integrovaná baterie pro možnost skenování bez připojení k elektrické síti |  |  |  |
| možnost Software pro kontrastní zobrazení na abdominální i lineární sondě, analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech |  |  |  |
| integrovaný software pro porovnání nasnímaných obrazů/smyček uložených na disku z předcházejících vyšetření s nově nasnímanými obrázky/smyčkami pro follow up analýzu |  |  |  |
| ověření nabízených parametrů na pracovišti |  |  |  |
| Požadované sondy: |  |  |  |
| lineární sonda, frekvence cca 2-8 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení, délka aktivní plochy sondy cca 44 mm, |  |  |  |
| lineární MATRIXOVÁ sonda, frekvence cca 5-15 MHz, harmonické zobrazení, min. 1000 elementů (piezo-krystalů), harmonické zobrazení, small parts a breast aplikace |  |  |  |
| konvexní abdominální sonda single crystal, harmonické zobrazení, frekvence cca 1-6 MHz |  |  |  |
| fázová sonda typu single crystal, frekvence cca 1-5, sonda vhodná pr TCD aplikace. |  |  |  |

| ČÁST 20 – EMG přístroj – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| 5 kanálový EMG přístroj s možností vyšetřování evokovaných potenciálů (SSEP, BAEP, VEP). |  |  |  |
| Zesilovač přímo napájený ze síťového zdroje přístroje, nikoliv z baterií nebo akumulátorů. |  |  |  |
| Stimulační sonda (elektrický stimulátor) s integrovanými ovládacími prvky pro nastavení stimulačního proudu, spuštění stimulace, přechodu na další stopu a nastavení délky stimulačních pulzů. |  |  |  |
| Zesilovač musí mít vstupy ve tvaru hlavy (systém 10/20) a možnost programování vstupů hlavice při vyšetřování EP. |  |  |  |
| V zesilovači musí být integrovaný vstup pro čidlo kožního teploměru. Hodnoty kožní teploty se musí automaticky přenášet do protokolu vyšetření. |  |  |  |
| Programové vybavení pro rychlosti vedení motorické a senzitivní (NCS), jehlovou elektromyografii (EMG), kvantitativní EMG (programy pro MUP, MultiMUP a TA analýzu). Možnost online záznamu EMG aktivity ze všech kanálů současně a možnost jejich pozdějšího přehrávání. Programy pro repetitivní stimulaci včetně stimulace vysokofrekvenční. Programy pro vyšetření reflexů (Blink reflex, H-reflex, F-vlna). Testy na vyšetření autonomního nervového systému (sympatický kožní potenciál a variace srdeční frekvence R-R). Program pro vyšetření tremoru (algoritmus dle Lauka a Luckinga) se 2 akcelerometry. Program pro vyšetřování MUNIX (Motor Unit Number Estimation). Možnost připojení magnetického stimulátoru a programy pro MEP. |  |  |  |
| Automatické online vytváření reportu ve Wordu s možností exportu v PDF formátu. |  |  |  |
| Asistovaný průvodce pro vytváření vlastních protokolů a vyšetření a úpravu protokolů předinstalovaných výrobcem. Možnost vytváření studií (předem definovaných sekvencí vyšetření). |  |  |  |
| Ergonomické uspořádání zobrazovaných informací a optimalizace postupů pro rychlé vyšetření. |  |  |  |
| Sada elektrod pro EMG a EP. |  |  |  |

| ČÁST 21 – EEG přístroj – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| #### 24-26 kanálový přístroj, bipolární polygrafické kanály, záznamová a čtecí stanice |  |  |  |
| #### Fotostimulační lampa se stojanem |  |  |  |
| Software pro nahrávací i vyhodnocovací stanici pro popis záznamů, možnost nastavení nahrávání různých montáží. |  |  |  |
| Amplitudová a frekvenční analýza, Brain mapping. |  |  |  |
| Možnost vkládání informací k EEG záznamu – výška, váha, lékař, laborant, diagnóza, spánek apod. |  |  |  |
| Programy pro FS a HV, možnost dvouvrstvého záznamu – Split screen. |  |  |  |
| Možnost definování popisů, integrace dalších SW pro analýzu v EDF formátu. |  |  |  |
| Tiskárna. |  |  |  |
| Možnost přenosné hlavice a fotostimulace s možností instalace softwaru k záznamu na notebooku při točení na ARO, JIP, ev. u imobilních pacientů na pokoji, možnost bedside vyšetření. |  |  |  |
| Možnost čtecího, popisovacího software na další PC nebo notebook (software pro možnost druhé čtecí stanice), možnost vzdáleného přístupu a popisu. |  |  |  |

| ČÁST 22 – Defibrilátor – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přenosný bifázický defibrilátor/monitor s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta |  |  |  |
| ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| 7“ barevný LCD displej se zobrazením 3 křivek, numerických hodnot a alarmových hlášení |  |  |  |
| hmotnost celého přístroje maximálně 6,6 kg včetně baterie, role papíru a kabelu multifunkčních elektrod |  |  |  |
| ovládání pomocí otočného knoflíku |  |  |  |
| jednoduché 3 kroky použití: 1. Výběr energie, 2. Stisknutí nabíjení, 3. Podání výboje |  |  |  |
| volba energie od 1 do 200 J |  |  |  |
| manuální režim defibrilace |  |  |  |
| synchronizovaná kardioverze |  |  |  |
| monitorace EKG (3 nebo 5 svody) včetně nastavitelných alarmů |  |  |  |
| externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta a s integrovanými defibrilačními elektrodami pro děti (2 velikosti – dospělí a děti) |  |  |  |
| defibrilátor provádí automaticky testy připravenosti každý den |  |  |  |
| indikátor použitelnosti |  |  |  |
| uživatelský test výboje dle doporučení výrobce maximálně 1 x týdně |  |  |  |
| integrovaný zapisovač (50 mm šíře papíru) tiskne: přehled událostí, sumář úkonů, trendy vitálních funkcí, provozní kontrolu, stavový protokol |  |  |  |
| doba nabíjení na doporučených 150 J méně než 5 sekund |  |  |  |
| kapacita baterie: 100 výbojů (200 J) nebo 2,5 hodiny plného monitoringu pacienta nebo 2 hodiny kardiostimulace |  |  |  |
| typ baterie: dobíjecí lithium ion, zobrazení kapacity baterie na displeji a také přímo na baterii |  |  |  |
| baterie se nabíjí přímo v přístroji – LED kontrolka na předním panelu |  |  |  |
| provoz z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz nebo z baterie |  |  |  |
| uchování pacientských údajů za 8 hodin |  |  |  |
| možnost rozšíření o modul externí kardiostimulace – pacing „dle potřeby“ nebo „fixní“ |  |  |  |
| možnost rozšíření o modul monitorace saturace SpO2 včetně nastavitelných alarmů pro dospělé i děti |  |  |  |
| monitorování neinvazivního krevního tlaku NIBP |  |  |  |
| možnost rozšíření o modul měření výdechového CO2 |  |  |  |
| poloautomatický AED režimem defibrilace |  |  |  |
| startovací sada 5 ks multifunkčních nalepovacích elektrod pro provádění defibrilace (manuální i AED režim), stimulace, kardioverze a monitoring jsou použitelné pro všechny věkové kategorie |  |  |  |
| IP 54 minimálně |  |  |  |
| postranní kapsy na příslušenství |  |  |  |

| ČÁST 23 – Inkubátory – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| režim řízení teploty uvnitř inkubátoru v závislosti na teplotě pokožky novorozence |  |  |  |
| snímání teploty novorozence 2 kožními čidly najednou (originální čidla výrobce pro opakované použití součástí nabídky) |  |  |  |
| komfortní zóna poskytující vodítko pro nastavení a aktivaci požadované teploty |  |  |  |
| servoregulace O2, 21–65% objemu s přesností 5% objemu |  |  |  |
| regulace vlhkosti v rozsahu 30 až 95 %, jednotlivé kroky po 5%, resterilizovatelná zvlhčovací nádoba součástí nabídky |  |  |  |
| zvlhčovací bakteriostatický systém s vizuální kontrolou hladiny vody ve zvlhčovací nádobě (dolití vody bez nutnosti vyjmout nádobu na vodu z inkubátoru) |  |  |  |
| pobyt novorozence v lůžku na minimálně 14 dní při dodržení hygienicko-epidemiologického režimu (při zvlhčení do 50%) |  |  |  |
| nízká hlučnost – maximálně 42 dB |  |  |  |
| intuitivní jednoduché ovládání celodotykovou obrazovkou (velikost obrazovky minimálně 10“) |  |  |  |
| grafický záznam trendů minimálně 96 hodin (minimálně teplota kůže ze dvou čidel, teplota vzduchu, nastavená teplota, vlhkost) |  |  |  |
| nastavitelné akustické a optické alarmy s funkcí bezdotykového potlačení alarmu (snížení možnosti přenosu infekce) |  |  |  |
| nastavitelná výška lůžka, minimálně 30 cm |  |  |  |
| plynulá a rychlá změna náklonu lůžka s mechanismem uvnitř inkubátoru, minimálně 10°na obě strany |  |  |  |
| eliminace tepelných ztrát při otevření víka stisknutím tlačítka na minimálně 20 min. – manuální aktivace vzduchové clony |  |  |  |
| odkládací misky v inkubátoru, minimálně 2 ks |  |  |  |
| otvíratelné a uživatelsky odnímatelné boční panely pro snadný přístup k novorozenci |  |  |  |
| dostatečný prostor pro nohy při práci vsedě (vysouvací šuplík na obě strany) |  |  |  |
| vysouvací a otáčecí matrace o 360° otočným mechanismem pro snadný přístup k novorozenci |  |  |  |
| R 232 pro následné zpracování dat |  |  |  |
| integrovaná apgar časomíra |  |  |  |
| SW pro vyjmutelnou váhu metrologicky ověřitelnou – stanovené měřidlo |  |  |  |

| ČÁST 24 – Bilirubinometr – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| certifikace zdravotnického prostředku |  |  |  |
| určeno pro neinvazivní screeningové vyšetření koncentrace bilirubinu v krvi novorozence |  |  |  |
| určeno k hodnocení dynamiky nárůstu hodnot bilirubinu u novorozenců v prvních dnech života |  |  |  |
| okamžité zobrazení změřené hodnoty nebo zprůměrování více měření pro eliminaci chyb |  |  |  |
| bez jakéhokoliv spotřebního materiálu |  |  |  |
| propojitelnost s NIS v komunikačním standartu HL7 |  |  |  |
| zobrazení v jednotkách µmol/litr nebo mg/decilitr |  |  |  |
| automatický proces s využitím čtečky čárového kódu |  |  |  |
| provoz na dobíjecí baterii |  |  |  |
| při plně nabité baterii minimálně 240 vyšetřen |  |  |  |
| hmotnost maximálně 210 g |  |  |  |
| rozsah měření minimálně od 0,0 mg/decilitr do 19,9 mg/decilitr |  |  |  |
| USB port |  |  |  |
| měření s přesností +/- 1,6 mg/decilitr již od 24. týdne věku novorozence |  |  |  |
| zařízení pro provoz a skladovaní v teplotě v rozsahu minimálně 110 C až 400 C |  |  |  |
| zařízení pro provoz a skladovaní v tlaku vzduchu v rozsahu minimálně 720 hPa až 1050 hPa |  |  |  |
| zařízení pro provoz a skladovaní v relativní vlhkosti vzduchu bez kondenzace minimálně v rozsahu 32 až 93% |  |  |  |
| zařízení pro provoz a skladovaní v nadmořské výšce minimálně 200 až 300 m. n. m. |  |  |  |

| ČÁST 25 – pH s impedancí 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| zařízení na ambulantní 24 hod. měření pH s multikanálovou impedancí v jícnu |  |  |  |
| kompatibilní s LPR katétry |  |  |  |
| startovací balení sond |  |  |  |
| nastavitelná doba měření |  |  |  |
| lehce přenosný rekordér |  |  |  |
| možnost zaznamenat čas jídla, polohy a symptomů |  |  |  |
| připojení záznamníku pomocí USB |  |  |  |
| katétry v sazebníku ZUM |  |  |  |
| Pracovní stanice: |  |  |  |
| notebook s monitorem minimálně 15“ |  |  |  |
| OS Windows |  |  |  |
| minimální rychlost 1,0 GHz |  |  |  |
| minimální vnitřní paměť RAM 2 GB |  |  |  |
| minimální velikost pevného disku 120 GB |  |  |  |
| DVD/CD driver |  |  |  |
| barevná tiskárna |  |  |  |
| pH metr s impedancí: |  |  |  |
| propojení záznamníku a pracovní stanice kabelem USB |  |  |  |
| možnost měření bez připojení pracovní stanice |  |  |  |
| Monitorování pH: |  |  |  |
| maximálně 2 pH kanály (ze dvou konektorů) |  |  |  |
| frekvence 1 vzorek za sekundu (1 Hz) |  |  |  |
| rozsah měření 0 až 10 pH |  |  |  |
| přesnost měření 0,1 pH |  |  |  |
| typy katétrů: |  |  |  |
| antimonový, ISFET a ISFET s w/ převodníkem |  |  |  |
| možnost analogového on line připojení na polysonografický systém |  |  |  |
| Monitorování impedance: |  |  |  |
| 6 kanálů impedance |  |  |  |
| měřené frekvence mezi 1 kHz a 2kHz |  |  |  |
| měření proudu mezi párem snímačů: typicky 6 µArms |  |  |  |
| měřený proud (celkem) < 100 µA |  |  |  |
| vzorkovací frekvence: < než 20 ms (64 Hz) |  |  |  |
| rozsah měřen: 100 Ω až 10 kΩ |  |  |  |
| odchylka měření menší než +/- 5% |  |  |  |
| typické hodnoty naměřené impednace (jícen střední 2,25 kΩ vzduch v jícnu; náhlý vzestup nad 3 kΩ) |  |  |  |
| možnost připojení LPR katétrů – diagnostika EER (dvoukanálové sondy s impedancí a volitelnou vzdáleností senzorů pH 1 a pH 2 (12 – 25 cm) |  |  |  |
| Vyhodnocovací software: |  |  |  |
| aktuální zobrazení: záznam je vyjádřen vrstevnicemi o stejné impedanci s možností přepnout do liniového zobrazení |  |  |  |
| real-time zobrazení (animace): impedanční a pH metrický záznam je převeden do vztahu k anatomickým poměrům pacienta |  |  |  |
| ovládání: plná integrace dotykového ovládání a standartních prvků (myš a klávesnice) |  |  |  |
| hodnocení: dynamické a statické prohlížení záznamu |  |  |  |
| analytické nástroje k dispozici v každém režimu |  |  |  |
| analytické nástroje: vestavěná funkce poskytující aktuální kvantitativní výsledky počtu refluxů, |  |  |  |
| korelace symptomů, impedanční analýzy a dalších parametrů |  |  |  |
| detailní analýza může být vypočtena automaticky nebo po manuální korekci. |  |  |  |
| systém pro vyhodnocení obsahuje aktuální normy pro hodnocení patologie dětských a dospělých pacientů v Boix-Ochoa a DeMeester skóre |  |  |  |
| automatická detekce kapalných, plynných a smíšených refluxů dle impedance a jejich kvantifikace |  |  |  |
| vytvoření zprávy: uživatelem předdefinované zprávy jsou ve formátu doc s možností editace a tisku, odesílání emailem či zálohování v pracovní stanici |  |  |  |
| podpora širokého spektra protokolů sond vč. LPR sond pro diagnostiku extraesofageálního refluxu. |  |  |  |
| Parametry provozu a skladování: |  |  |  |
| teplota: 10 až 400C provoz, -40 až 700C skladování |  |  |  |
| atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa provoz, 500 až 1060 hPa. |  |  |  |

| ČÁST 26 – Dětský gastrofibroskop, kolonoskop s endoskopickou věží – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| LCD monitor: |  |  |  |
| úhlopříčka minimálně 24“ |  |  |  |
| HDTV rozlišení obrazu |  |  |  |
| minimální kontrast 1000:1 |  |  |  |
| zobrazovací úhel minimálně 170° |  |  |  |
| antireflexní úprava |  |  |  |
| certifikace MDE |  |  |  |
| zavěšení – 100 mm VESA/WVESA |  |  |  |
| Videoprocesor: |  |  |  |
| tzv. úzkopásmové zobrazování kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice. |  |  |  |
| elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 - 100 mm), Near (hloubka pole 2 - 6 mm) |  |  |  |
| zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV) |  |  |  |
| Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu |  |  |  |
| obrazový výstup – 16:9 nebo 16:10 pro HDTV monitor |  |  |  |
| nastavení velikosti zobrazení |  |  |  |
| nastavení zvýraznění obrazu |  |  |  |
| automatické nastavení bílé nebo ručně přes čelní panel |  |  |  |
| Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované |  |  |  |
| zmrazení obrazu |  |  |  |
| kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (uložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace |  |  |  |
| archivace obrázků |  |  |  |
| přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus, typ CF-H185L, CF-Q165L, GIF-H185 EVIS EXERA III, GIF-Q165, GIF-H185, GIF-H190 EVIS EXERA na pracovišti endoskopického centra zadavatele. |  |  |  |
| Xenonový zdroj studeného světla: |  |  |  |
| možnost napojení endoskopu do videořetězce pouze přes zdroj světla |  |  |  |
| automatické uložení předchozího nastavení |  |  |  |
| tzv. úzkopásmové zobrazování kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice. |  |  |  |
| automatické nastavení intenzity osvitu |  |  |  |
| hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 300 W (xenonová lampa) |  |  |  |
| záložní lampa |  |  |  |
| spuštění prosvětlování |  |  |  |
| vzduchová pumpa |  |  |  |
| přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus, typ CF-H185L, CF-Q165L, GIF-H185 EVIS EXERA III, GIF-Q165, GIF-H185, GIF-H190 EVIS EXERA na pracovišti endoskopického centra zadavatele. |  |  |  |
| Videokolonoskop: |  |  |  |
| videokolonoskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice. |  |  |  |
| Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV). |  |  |  |
| Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: |  |  |  |
| endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |  |
| endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva |  |  |  |
| nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních |  |  |  |
| možnost připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standartních krytů |  |  |  |
| musí mít 3 svazky světlovodivých vláken (světlovodivých čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti |  |  |  |
| Optický systém: |  |  |  |
| zorné pole – minimálně 170° |  |  |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  |  |  |
| hloubka pole: 2 - 100 mm |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |  |
| zevní průměr distálního konce maximálně 14 mm |  |  |  |
| zevní průměr tubusu maximálně 13 mm |  |  |  |
| pracovní délka minimálně 1600 mm |  |  |  |
| musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. waterJet Pracovní kanál: |  |  |  |
| vnitřní průměr minimálně 3,5 mm |  |  |  |
| Ohybová část |  |  |  |
| rozsah angulace vždy minimálně: nahoru 180°, dolů 180°, doprava 160°, doleva 160° |  |  |  |
| přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocesor CV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele. |  |  |  |
| Nasální gastroskop |  |  |  |
| videogastroskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice. |  |  |  |
| zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip. |  |  |  |
| Optický systém |  |  |  |
| zorné pole minimálně 140° |  |  |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  |  |  |
| hloubka ostrosti 3 - 100 mm |  |  |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |  |
| zevní průměr distálního konce maximálně 6 mm |  |  |  |
| zevní průměr tubusu maximálně 6 mm |  |  |  |
| pracovní délka minimálně 1000 mm |  |  |  |
| Pracovní kanál: |  |  |  |
| vnitřní průměr minimálně 2 mm |  |  |  |
| Ohybová část – rozsah angulace: |  |  |  |
| nahoru 210° |  |  |  |
| dolů 90° |  |  |  |
| doprava 100° |  |  |  |
| doleva 100° |  |  |  |
| Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocesor CV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele. |  |  |  |
| Elektrochirurgická jednotka: |  |  |  |
| vysokofrekvenční výstup - monopolární módy |  |  |  |
| typy módů: |  |  |  |
| 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (Čistý řezací mód, Smíšený řezací mód, Pulsní pomalý mód, Pulsní rychlý mód) |  |  |  |
| 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (Jemná koagulace, Silnější koagulace, Nejsilnější koagulace, Sprejová koagulace) |  |  |  |
| vysokofrekvenční výstup - bipolární módy |  |  |  |
| vysokofrekvenční výstup - pro připojení neutrální elektrody |  |  |  |
| typy módů: |  |  |  |
| 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty (Bipolární řezací mód) |  |  |  |
| 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty (BisoftCoag, AutoCoag, RFCoag) |  |  |  |
| základní frekvence 430 kHz (+/- 20%) |  |  |  |
| maximální výstup 120 W |  |  |  |
| ovládání výstupu nožním bezdrátovým pedálem |  |  |  |
| přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávající APC jednotkou typ APU-300 Olympus |  |  |  |
| Oplachovací vodní peristaltická pumpa: |  |  |  |
| ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou |  |  |  |
| kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka |  |  |  |
| automatické vypnutí v případě prázdné nádoby |  |  |  |
| autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.) |  |  |  |
| průtok maximálně 750 ml/min. přes pracovní kanál |  |  |  |
| průtok maximálně 230ml/min. přes přídavný oplachový kanál |  |  |  |
| Odsávací pumpa: |  |  |  |
| odsávací vakuové čerpadlo |  |  |  |
| odsávací láhev minimálně 1500 ml |  |  |  |
| nominální vakuum minimálně 80 kPa |  |  |  |
| výkon - 20 l/min. |  |  |  |
| Záznamové zařízení: |  |  |  |
| medicínské nahrávací zařízení |  |  |  |
| nahrávání foto, video |  |  |  |
| možnost nahrávání na externí USB flashdisk / pevný disk a interní pevný disk |  |  |  |
| možnost nahrávání do PACS |  |  |  |
| vestavěný pevný disk minimálně 500GB |  |  |  |
| Insuflační jednotka CO2: |  |  |  |
| zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu. |  |  |  |
| CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod) |  |  |  |
| indikace zdrojového tlaku (prostřednictvím LED kontrolek) |  |  |  |
| tlak přiváděného plynu (maximální tlak pro přívod 45 kPa) |  |  |  |
| možnost nastavení času (po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu) |  |  |  |
| Pojízdný endoskopický vozík: |  |  |  |
| mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná |  |  |  |
| držák pro dva endoskopy |  |  |  |
| polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA |  |  |  |
| homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3m |  |  |  |

| ČÁST 27 – Přenosný USG přístroj – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Základní vlastnosti systému: |  |  |  |
| maximálně přenosný ultrazvukový systém typu notebook |  |  |  |
| hmotnost systému včetně baterie max. 6 kg |  |  |  |
| ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky |  |  |  |
| kompletní hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu |  |  |  |
| možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě |  |  |  |
| integrovaný min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem klasického formátu 4:3 nebo 5:4 |  |  |  |
| manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi hardwarových ovladačů |  |  |  |
| možnost výměny sond za provozu |  |  |  |
| současné připojení min. dvou ultrazvukových sond |  |  |  |
| minimální vstupy/výstupy: 3x USB, SD slot, LAN, HDMI, S-video, Composite video |  |  |  |
| poměr cena/kvalita |  |  |  |
| Základní funkce systému: |  |  |  |
| archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB) |  |  |  |
| interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze „nejlépe“ ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě |  |  |  |
| možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) |  |  |  |
| funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené |  |  |  |
| oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast |  |  |  |
| možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) |  |  |  |
| možnost pozdějšího upravování uložených snímků a smyček |  |  |  |
| podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN |  |  |  |
| možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) |  |  |  |
| možnost DICOM 3.0 (jako volitelně) |  |  |  |
| Kalkulace: |  |  |  |
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů |  |  |  |
| automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |  |
| plně automatické měření základních biometrických parametrů, min.: BPD, HC, AC, FL |  |  |  |
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |  |
| volitelné horké klávesy pro měření biometrických parametrů |  |  |  |
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace |  |  |  |
| automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |  |
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |  |
| volitelné horké klávesy pro měření |  |  |  |
| Zobrazovací módy: |  |  |  |
| velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu |  |  |  |
| M-mód, barevný M-mód |  |  |  |
| barevný směrový rychlostní Doppler |  |  |  |
| citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku |  |  |  |
| možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe |  |  |  |
| spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace |  |  |  |
| harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |  |
| zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 6 úrovních |  |  |  |
| compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních |  |  |  |
| panaromatické zobrazení (jako volitelně) |  |  |  |
| funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D (jako volitelně) |  |  |  |
| kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace (jako volitelně) |  |  |  |
| 3D zobrazení (jako volitelně) |  |  |  |
| Sondy: |  |  |  |
| lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení |  |  |  |
| konvexní multifrekvenční sonda 2 - 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze |  |  |  |
| podpora dalších typů sond, min. endokavitální, sektorové a rektální |  |  |  |
| možné rozšíření o sektorovou kardiologickou sondu s polarizovanými krystaly |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy (jako volitelně) |  |  |  |
| přepínač pro 2 sondy (jako volitelně) |  |  |  |
| nožní pedál s programovatelnou funkcí freez, uložení nálezu (jako volitelně) |  |  |  |
| digitální USB termotiskárna (jako volitelně) |  |  |  |
| mobilní převozní pouzdro (jako volitelně) |  |  |  |

| ČÁST 28 – 12 svodový EKG přístroj – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Přenosné z řady 12kanálových EKG. |  |  |  |
| Barevný LCD displej, s dotykovou obrazovkou a alfanumerickou klávesnicí. |  |  |  |
| Vnitřní paměť |  |  |  |
| Vestavěná tiskárna |  |  |  |
| Kvalitní hrudní a klampové elektrody |  |  |  |
| Pojízdný stojan pod EKG: |  |  |  |
| Stojan - základna s kolečky, tyč, deska na upevnění přístroje |  |  |  |
| Rameno k EKG stojanu |  |  |  |
| Spodní košík k EKG stojanu |  |  |  |
| Současně pojízdný stojan pod EKG, s ramenem a spodním košíkem k EKG stojanům. |  |  |  |

| ČÁST 29 – Závěsné rehabilitační systémy – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Komplexní zařízení pro fyzioterapii využitelné u klientů chronických i pooperačních - soustava závěsného zařízení, s plynulým posuvem 3 závěsných bodů ovladatelných jednou rukou v průběhu terapie a speciálních kladek, lan a závěsných popruhů, s možností mnoha kombinací, umožňující zavěšení/odlehčení celého těla. Slouží k diagnostice deficitů v myofasciálních zřetězeních i v lokální motorické kontrole i terapii poruch pohybového systému. Cvičení vhodné pro široké spektrum pacientů, u kterých je třeba individuální diagnostiky a léčby. Cvičení upřednostňující aktivní terapii a individuální cvičení s ulehčením fyzické práce terapeuta. Hlavním efektem je obnova neuromuskulární kontroly, nácvik svalové síly a vytrvalosti i zlepšení hybnosti kloubů a koordinace pohybu. Zařízení musí umožňovat využití vibračního přístroje (jeho dodání není součástí zadání), který pomocí lan přenáší dávkovanou vibraci s definovatelnou intenzitou vibrací a frekvencí vibrace, včetně náhodně volených vibrací, s možností využití pro tlumení bolesti i stimulační efekt pro svalové vlákno. Zařízení umožní aplikovat rotační pohyby v každé z pozic současně s uzavřenými kinetickými řetězci a to pro každou část těla (tedy i pro i krční páteř) pomocí kladek, s velmi nízkým třením, umožňujícím plynulý pohyb v poloze na zádech, boku i na břiše a to v případě terapie pánve i krční páteře. Zařízení umožní oddělení závěsných aparátů od posuvné konstrukce a případné pevné samostatné umístění pro cvičení skupinky třech klientů s jedním závěsným bodem. |  |  |  |
| Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné. |  |  |  |
| Posuvná konstrukce se třemi posuvnými prvky a 3 aparáty pro zavěšení pacienta se systémem lan a plynulým nastavením jejich délky |  |  |  |
| 3 x sada 2 popruhů pro uchycení zápěstí nebo chodidla |  |  |  |
| 1 x aparát pro umožnění rotací umístitelné do lan kteréhokoli posuvného prvku, se snadnou instalací a deinstalací pomocí karabin, vč. 5 m lana se samostatným zásekem pro nastavení délky pro zavěšení popruhů |  |  |  |
| 2 x pánevní popruh s protiskluznou úpravou z jedné strany |  |  |  |
| 2 x terapeutický popruh |  |  |  |
| 1 x krční (dělený) popruh pro umístění hlavy v případě terapie krku |  |  |  |
| 1 x popruh s úchytem do dlaně |  |  |  |
| 1 x uvolňovač lan pro odblokování záseků lan v aparátu zavěšení klienta |  |  |  |
| 8 x elastická lana 30/60 cm, s vysokým/nízkým odporem, barevně odlišená dle odporu |  |  |  |
| 4 x pevná lana s délkou 30/60 cm s možností kombinace s závěsnými nastavitelnými lany a dodanými popruhy |  |  |  |
| 1 x lano 5 m s karabinou |  |  |  |
| 1 x terapeutický válec 15 x 50 cm |  |  |  |
| 2 x balanční podložka pro možnost dávkování lability cviku |  |  |  |
| 2 x samostatné zavěšení do stropu pomocí vrtaných otvorů a kotevních hmoždinek pro umístění aparátu s jedním závěsným bodem, umožňujícím plynulé řízení délky lana a který je součástí systému posuvné konstrukce. |  |  |  |
| 2 x vzdělávací kurz pro fyzioterapeuty v rozsahu min. 21 hod. v metodě Neurac – fyzioterapie s posuvným závěsným zařízením, cvičení v otevřených a uzavřených kinetických řetězcích včetně rotačních cviků |  |  |  |

| ČÁST 30 – Přístroj pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a neurorehabilitaci – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Přístroj pro bipedální proprioceptivní stabilometrické hodnocení |  |  |  |
| Možnost elektronického ovládáni různých odstupňovaných úrovní nestability. |  |  |  |
| Možnost nezávislého ovládaní dvou pohybových os (předozadní a pravolevá) |  |  |  |
| Přepínaní mezi dynamickým a statickým režimem |  |  |  |
| Kontrolní systém nestability (upravuje parametry dle váhy pacienta) |  |  |  |
| Počítačem řízená nestabilní plošina pro komplexní hodnoceni a trénink posturální kontroly |  |  |  |
| Vizuální a akustická zpětná vazba |  |  |  |
| Grafická interpretace i porovnávaní naměřených hodnot |  |  |  |
| Počítačový software pro monitoring pokroku pacienta a individuální přizpůsobeni cvičení |  |  |  |
| Možnost proprioceptivního nácviku stability v sedě pro pacienty s těžším posturálním a motorickým postižením |  |  |  |
| Přídavné zařízení pro proprioceptivní cvičení trupu v sedě |  |  |  |
| Stabilometrický modul |  |  |  |
| Inklinace min +/-10° |  |  |  |
| Nosnost min. 115 kg |  |  |  |
| Opěrná madla po stranách |  |  |  |

| ČÁST 31 - Suchá masážní vana – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Medicínský účel přístroje: Zvýšení celkového prokrvení a zlepšení homeostázy, snížení svalového napětí, napomáhá lepšímu vstřebání kyslíku v cévním řečišti, snižuje hladinu toxických látek ve svalech a tím přispívá k rychlejší regeneraci, zvyšuje vyplavování endorfinů a zlepšuje psychickou pohodu, snižuje krevní tlak – pozitivně působí na oběhový systém, napomáhá zvyšování kloubní hybnosti a flexibility. |  |  |  |
| Možnost individuálního nastavení času, tlaku |  |  |  |
| tlak na trysce min 7,2 barů |  |  |  |
| Vybavena technologií 2 čerpadel |  |  |  |
| Systém dvou na sobě nezávislých vodních trysek pro lokální masáž |  |  |  |
| Individuálně nastavitelný tlak na obou tryskách |  |  |  |
| Nastavitelný systém pro cílenou bodovou nebo zónovou masáž |  |  |  |
| Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje |  |  |  |
| Možnost použití čipových karet |  |  |  |
| Nastavení vlastních programů |  |  |  |
| Nízká spotřeba energie |  |  |  |
| Po naplnění vany již žádná další spotřeba vody |  |  |  |
| Integrované chladící zařízení v základní ceně |  |  |  |
| Tichý chod |  |  |  |
| Určeno pro použití na rehabilitačním oddělení nemocnice |  |  |  |
| Životnost zařízení minimálně 10 let |  |  |  |
| ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY: |  |  |  |
| Rozměry max (d×š×v): 2150 x 1050 x 550 mm |  |  |  |
| Hmotnost: max. 190 kg / max. 530 kg naplněná vana |  |  |  |
| Napětí: 220 - 240 V, 16 A |  |  |  |
| Max. hmotnost pacienta: min. 200 kg |  |  |  |
| Masážní prostor: min. 1900 x 890 mm |  |  |  |
| Teplota vody: volně programovatelná |  |  |  |
| Tlak nastavitelný:min. 2 x 0,7 až 7,2 bar (samostatně nastavitelné) |  |  |  |

| ČÁST 32 - Přístroj pro kryoterapii – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Přístroj pro lokální chladovou terapii vzduchem, minimální teplota -32°C |  |  |  |
| Možnost přesně cílit vzduch do postižené oblasti |  |  |  |
| Regulace rychlosti proudu vzduchu min. v rozsahu 400 – 1200 l/min. |  |  |  |
| Minimálně 7 úrovní pro nastavení proudění vzduchu |  |  |  |
| Přístroj musí pracovat s pokojovým vzduchem, náklady na provoz minimální |  |  |  |
| Automatický odmrazovací systém, který umožňuje trvalý provoz bez nutnosti vylévat vodu |  |  |  |
| Kompaktní pojízdný přístroj |  |  |  |
| Délka hadice min. 170 cm |  |  |  |

| ČÁST 33 - Kombinovaný vysokovýkonný laser s rázovou vlnou – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Specifikace společných technických dat: |  |  |  |
| Dva typy terapií v jednom přístroji |  |  |  |
| Jeden výstup pro aplikaci rázové vlny a jeden výstup pro aplikaci Laseru |  |  |  |
| Barevný dotykový displej min. 5,5“ |  |  |  |
| Přednastavené programy pro jednoduchou aplikaci |  |  |  |
| Vestavěná encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkou aplikace terapie |  |  |  |
| Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci |  |  |  |
| Uživatelem definované diagnózy |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| Váha přístroje: (jednotka) max. 7 kg (kompresor) max. 25 kg |  |  |  |
| Přístroj integrován do stolku s kolečky a brzdami |  |  |  |
| Technické parametry rázové vlny – specifikace: |  |  |  |
| Rázová vlna |  |  |  |
| Tlak min. 1-5 barů |  |  |  |
| Frekvence 1-22Hz |  |  |  |
| Single a kontinuální režim |  |  |  |
| Přednastavené programy |  |  |  |
| Uživatelem definované diagnózy |  |  |  |
| Ergonomicky tvarovaný aplikátor s integrovaným pružinovým tlumičem zpětných rázů do ruky terapeuta |  |  |  |
| Koncovky aplikátoru 9, 15mm pro různé typy tkání |  |  |  |
| Garance výměny revizní sady minimálně 1 000 000 rázů |  |  |  |
| Technické parametry Laseru – specifikace: |  |  |  |
| Laser IV. bezpečnostní třídy pro rehabilitační a ortopedické využití |  |  |  |
| Výkon laserového emiteru 11W nebo více |  |  |  |
| Vlnová délka minimálně 1050 nm |  |  |  |
| Střední hodnota výkonu v pulzním i kontinuálním režimu minimálně 11W |  |  |  |
| Možnost pracovat v kontinuálním režimu minimálně 30 minut bez nutnosti přestávek kvůli přehřívání |  |  |  |
| Přesné nastavení velikosti ošetřované oblasti pomocí výměnných koncovek aplikátoru |  |  |  |
| Pulzní emise pro analgezii |  |  |  |
| Kontinuální (nepřerušovaná) emise pro biostimulaci |  |  |  |
| Navigační světlo |  |  |  |
| Automatická kalibrace laserového zdroje |  |  |  |
| Automatický přepočet parametrů terapie při změně hodnot |  |  |  |
| Požadované příslušenství: přístrojový stolek s kolečky a odkládacím prostorem, 2 ks ochranných brýlí proti laserovému záření, návod k použití v českém jazyce, prohlášení o shodě |  |  |  |

| ČÁST 34 - UZ přístroj na gyn. příjmovou ambulanci – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Pojízdný s váhou do 80kg |  |  |  |
| Plochý barevný LCD monitor min. 21" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni |  |  |  |
| Otočný a výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |  |
| Pomocný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 10“ |  |  |  |
| Minimálně 4 aktivní porty pro připojení sond |  |  |  |
| Dynamický rozsah min. 250 dB |  |  |  |
| Frekvenční rozsah přístroje min. 1 - 18 MHz |  |  |  |
| Nastavení TGC na dotykovém displeji – nikoliv mechanicky |  |  |  |
| Mechanická QWERTY klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu nebo jako součást ovládacího panelu |  |  |  |
| Obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec |  |  |  |
| Archivační zařízení – integrovaná pracovní databázová stanice včetně softwaru pro uchovávání obrázků a smyček a možnost jejich následného exportu (integrovaná mechanika) |  |  |  |
| HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 0,5 TB |  |  |  |
| Standby režim |  |  |  |
| Start systému z úplného vypnutí do 70 s, do 30 s z režimu spánku |  |  |  |
| Možnost rozšíření o bateriový provoz |  |  |  |
| Automatické zvětšení místa měření formou lupy |  |  |  |
| Archivace na USB, CD, DVD, PACS |  |  |  |
| Minimálně 2x USB porty na ovládacím panelu |  |  |  |
| Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF |  |  |  |
| Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist |  |  |  |
| Ohřívač ultrazvukového gelu s termostatem a regulací teploty |  |  |  |
| Požadovaná zobrazení: |  |  |  |
| B-mód |  |  |  |
| M-mód |  |  |  |
| Anatomický M-mód |  |  |  |
| Barevný M-mód |  |  |  |
| Barevné dopplerovské mapování |  |  |  |
| PW Doppler |  |  |  |
| Doppler včetně HPRF módu |  |  |  |
| Duplexní i triplexní režim zobrazení |  |  |  |
| Aplikační nastavení pro gynekologii a porodnictví |  |  |  |
| Systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra |  |  |  |
| Automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků |  |  |  |
| Automatického nastavení úhlové korekce a steeringu na lineární sondě |  |  |  |
| Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM |  |  |  |
| Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) |  |  |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |  |  |
| 3D/4D zobrazení, vč. renderingu umožňující simulaci nasvícení a plynulou změnu polohy zdroje osvětlení |  |  |  |
| SW pro potlačení šumu ve 4D |  |  |  |
| Automatická detekce mid-sagitalního řezu |  |  |  |
| Automatické měření NT |  |  |  |
| Požadovaný post processing : |  |  |  |
| Standardní výpočty pro gynekologii a porodnictví |  |  |  |
| Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence), |  |  |  |
| Požadavek na sondy: |  |  |  |
| sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením, typu "Single Crystal", popř. s akustickým zesilovačem a technickým řešením zlepšující axiální a laterální rozlišení. |  |  |  |
| automatické zmražení sond při nečinnosti po určeném čase |  |  |  |
| 2D konvexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 9 MHz |  |  |  |
| 3D/4D konvexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1-8 MHz |  |  |  |
| endokavitální 2D sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 11 MHz |  |  |  |
| Příslušenství: barevná foto tiskárna |  |  |  |

| ČÁST 35 - Tromboelastograf – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| plně automatický analyzátor typu „bed-side“ resp. POCT |  |  |  |
| odolnost vůči vibracím a otřesům |  |  |  |
| určeno pro akutní diagnostiku a monitorování poruch hemostázy |  |  |  |
| detekce aktivit fibrinogenu a krevních destiček |  |  |  |
| detekce aktivit ostatních koagulačních faktorů |  |  |  |
| analýza heparinu apod. |  |  |  |
| stav fibrinolýzy |  |  |  |
| kompaktní konstrukce |  |  |  |
| přístroj využívající metodu rotační tromboelastografie ( viskoelastické metody) |  |  |  |
| umožňující provádět alespoň 4 vyšetření současně |  |  |  |
| uzavřený systém dávkování vzorku – bez pipetování |  |  |  |
| vyšetření z plné krve (citrátová krev) |  |  |  |
| stolní přístroj |  |  |  |
| umožňuje vyšetřovat i na transportním vozíku bez nutnosti rekalibrace |  |  |  |
| integrovaná čtečka čárových kódů |  |  |  |
| ovládání pomocí dotykového displejenumerický i grafický výstup |  |  |  |
| automatická detekce abnormálních výsledků |  |  |  |
| výsledky do 10 minut |  |  |  |
| porovnávání výsledných křivek s normálním profilem |  |  |  |
| splňující požadavky norem na systém kontroly kvality; možnost nabídnout rovnocenné řešení |  |  |  |
| možnost připojit k LIS/NIS |  |  |  |
| možnost sledování průběhu měření on-line, po síti |  |  |  |
| včetně tiskárny |  |  |  |
| téměř bezúdržbový systém |  |  |  |
| maximální rozměry délka 60 cm, šířka 40 cm, výška 70 cm vč. monitoru |  |  |  |
| hmotnost 30 kg |  |  |  |
| elektrické napájení 230 V/ 50 Hz |  |  |  |
| včetně startovací sady, tak, aby bylo možno ihned provádět měření EXTEM, INTEM,FIBTEM ABTEM a HEPTEM. |  |  |  |

| ČÁST 36 - Ultrazvukový přístroj – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| ultrazvukový přístroj typu laptop s hardwarovou klávesnicí |  |  |  |
| Zobrazovací módy: |  |  |  |
| B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu |  |  |  |
| barevný směrový doppler s možností automatické optimalizace |  |  |  |
| výkonový doppler s možností automatické optimalizace |  |  |  |
| spektrální PW doppler s možností automatické optimalizace PW křivky |  |  |  |
| harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |  |
| zobrazení redukující ultrazvukové spekle |  |  |  |
| kompaundní zobrazení |  |  |  |
| nastavení TGC v šesti úrovních resp. hloubkách (6 TGC hardwarových ovladačů) |  |  |  |
| sw pro zvýraznění jehly (výrobcem k tomu určený software) |  |  |  |
| archivace pacientských dat na interní HDD (min. 80 GB), |  |  |  |
| interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze nejlépe ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě, export dat |  |  |  |
| interní paměťová smyčka |  |  |  |
| zvětšení obrázku zamraženého i on-line obrázku v několika krocích – ZOOM |  |  |  |
| možnost práce na baterie |  |  |  |
| podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN |  |  |  |
| uživatelsky jednoduše vytvářené a modifikovatelné přednastavení (presety) |  |  |  |
| konstrukce laptopu s minimálně 15“ LCD integrovanou obrazovkou |  |  |  |
| lehce přenosný systém, váha maximálně do 6 kg |  |  |  |
| ovládání pomocí TrackBallu |  |  |  |
| programovatelné kalkulace |  |  |  |
| možnost exportu na USB flash disk |  |  |  |
| možnost upravování již uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) |  |  |  |
| možnost připojení externí dotykové obrazovky na integrovaném rameni pro zjednodušené ovládání přístroje |  |  |  |
| sw pro analýzu (kvantifikaci) prokrvení tkáně pomocí TIC (time intensity curve) křivek (nikoliv dopplera) na RAW uložených hrubých datech |  |  |  |
| sw pro Follow-Up porovnávání snímků uložených v přístroji s aktuálně snímanými snímky, možnost překrytí těchto snímků v jednom obraze |  |  |  |
| možnost výměny sond bez nutnosti vypnutí přístroje |  |  |  |
| váha přístroje maximálně 6 kg, |  |  |  |
| maximální rozměry přístroje šířka 30 cm, hloubka 35 cm, výška 7 cm |  |  |  |
| čas nastartování přístroje maximálně 25 sekund |  |  |  |
| originální stojan s přepínačem na minimálně tři sondy |  |  |  |
| Kalkulace: kardiologické, radiologické kalkulace, standardní výpočty, měření vzdáleností a ploch, PI, RI indexy, měření rychlostí (min., max., mean.), automatické on-line trasování a výpočty |  |  |  |
| Požadované sondy: |  |  |  |
| konvexní multifrekvenční sonda min. 2 - 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, minimálně 192 elementů |  |  |  |
| vysokofrekvenční lineární sonda s ovládacími prvky na hlavici sondy (tlačítka jsou určená pro ovládání funkcí přístroje, volba těchto funkcí v menu přístroje, min: změna hloubky, gainu, aktivace zobrazovacích módů, freeze), frekvence cca 5-13 MHz |  |  |  |
| mikro-konvexní multifrekvenční rektální sonda min. 5 - 10 MHz |  |  |  |
| možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární sondu, frekvence cca 10-22 MHz |  |  |  |

| ČÁST 37 – Mycí automaty – 3 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| tři prokládací mycí a dezinfekční automaty (dvoudveřové s elektrickým ohřevem o maximálním celkovém příkonu 10 kW) |  |  |  |
| certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vystaven certifikát); možnost nabídnout rovnocenné řešení |  |  |  |
| dopředu výklopné dveře |  |  |  |
| vypouštění vody z mycího prostoru pomocí vypouštěcích ventilů |  |  |  |
| mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické a alespoň u jedné myčky speciální program pro mytí silně znečištěného instrumentaria s použitím peroxidu vodíku |  |  |  |
| nabízené přístroje umožňují termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhlášce MZ ČR č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče |  |  |  |
| systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu |  |  |  |
| 3 - násobné filtrace mycího roztoku |  |  |  |
| mycí prostory vybavené vždy dvěma nerezovými mycími rameny |  |  |  |
| dvouplášťové konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací |  |  |  |
| během mycího cyklu elektricky blokované dveře |  |  |  |
| tři prokládací mycí a dezinfekční automaty s mycím prostorem o kapacitě 10 mycích DIN sít standardní velikosti |  |  |  |
| možnost použití automatické identifikace programu magnetickým kódem u mycích košů |  |  |  |
| dvě výkonná oběhová čerpadla o výkonu 300 a 400 l/min v každém přístroji (Qmax 300 l/min. pro vnější mytí, Qmax 400 l/min. pro injektorové mytí) |  |  |  |
| elektronické, mikroprocesorové volně programovatelné řídící jednotky (minimálně 64 programů) |  |  |  |
| komunikace na displeji v českém jazyce, |  |  |  |
| výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (+ software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring). Tento SW musí být plně kompatibilní se stávající mycí a sterilizační technikou provozovanou na CS NsP Havířov (Miele G7882CD, BMT Sterivap 6612-2FD, Sterivap 6612-2FDED, Formomat PL3). |  |  |  |
| dvě vestavěná dávkovací čerpadla v každém přístroji a možnost dalších dvou volitelných dávkovacích čerpadel |  |  |  |
| maximální výška celého zařízení 2 650 mm |  |  |  |
| maximální šířka celého zařízení 2 850 mm |  |  |  |
| maximální hloubka celého zařízení 750 mm |  |  |  |
| prokládací mycí a dezinfekční automaty s vestavěnými výkonnými horkovzdušnými sušícími agregáty (250/450 m3/hod) a s HEPA filtry H 13, |  |  |  |
| stupeň filtrace minimálně 99,99 % |  |  |  |
| přístroje vybaveny boilery pro předehřátí demineralizované vody |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 2 x kondenzátor par s vnějším nerez opláštěním |  |  |  |
| 1 x vnější nerez opláštění |  |  |  |
| 1 x nerezová bezpečnostní vana |  |  |  |
| 1 x injektorový mycí vozík k uložení MIC instrumentaria pro minimálně 42 ks dutých nástrojů do délky 600 mm, vč. nástavce na rozkládací MIC nástroje |  |  |  |
| příslušenství musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávajícím příslušenstvím Miele (1 x kondenzátor par DK25/26, 2 x nerez opláštění MAV25/26, 2 x zavážecí (transportní) vozík MF3, 2 x bezpečnostní vana SBW2, 2 x mycí vozík E701 a E702 s 5-ti patry na OP instrumentarium, 40 x mycí DIN síto E142 standartní velikosti, 1 x injektorový mycí vozík E705, E 457 a E444 k uložení MIC instrumentaria pro minimálně 42 ks dutých nástrojů do délky 600 mm, vč. nástavce na rozkládací MIC nástroje, 1 x injektorový vozík E715 k uložení cca 4 AN sad příp.12 dýchacích hadic do délky 1,5 m a různého příslušenství, 1 x vozík E713 pro přípravu 4 nízkých kontejnerů DIN na OP instrumentárium v jedné úrovni, 1 x mycí vozík E775 a E730 s nástavci pro 20 párů OP obuvi) na pracovišti Centrální sterilizace zadavatele. |  |  |  |

| ČÁST 38 - Plasmový sterilizátor – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| 1 ks dvoudveřového prokládacího nízkoteplotního plazmového sterilizátoru včetně instalace a demontáže původního zařízení |  |  |  |
| zařízení s certifikací zdravotnického prostředku |  |  |  |
| zařízení v souladu s normou ČSN EN ISO 14937; možnost nabídnout rovnocenné řešení |  |  |  |
| prokládací - dvoudvéřové provedení s možností provozu i jako jednodveřový |  |  |  |
| sterilizační komora má dvoje dveře výsuvné ve vertikálním směru |  |  |  |
| možnost aktivovat otevírání dveří i nožním spínačem |  |  |  |
| celkový objem sterilizační komory minimálně 140 litrů |  |  |  |
| vnitřní rozměr sterilizační komory (š x v x h) – 400 mm x 500 mm x minimálně 725 mm |  |  |  |
| sterilizační komora obsahuje vyjímatelné police |  |  |  |
| sterilizační médium: peroxid vodíku, dodávaný v bezpečnostní kazetě s elektronickou kontrolou exspirace |  |  |  |
| kazety se sterilizačním médiem musí být skladovatelné při pokojové teplotě |  |  |  |
| standardní sterilizační cyklus trvá maximálně 55 min. |  |  |  |
| sterilizační teplota nepřesáhne 56°C |  |  |  |
| sterilizátor musí mít více typů sterilizačních cyklů vč. cyklu se šetrným účinkem na termolabilní materiály, který trvá méně než 30 minut |  |  |  |
| sterilizátor má automatickou diagnostikou vlhkosti vsázky, která cyklus přeruší před použitím sterilizačního média |  |  |  |
| sterilizátor musí průběžně monitorovat koncentraci sterilizačního média ve sterilizační komoře v průběhu sterilizačního cyklu a musí být vybaven nezávislým monitorovacím systémem poskytujícím přídavné senzory pro měření kritických parametrů sterilizačního procesu |  |  |  |
| sterilizátor musí vyhodnocovat v reálném čase - automatické sladění sterilizačních záznamů s bioindikátory |  |  |  |
| sterilizátor má zvukovým alarm po ukončení cyklu |  |  |  |
| ovládání sterilizátoru je v českém jazyce |  |  |  |
| chybové hlášení se zobrazí na displeji společně se zvukovým signálem |  |  |  |
| stále a jednoduše dostupná aktualizovaná databáze přístrojové kompatibility pro poučený personál (software u přístroje včetně přístupu přes www stránky) |  |  |  |
| sterilizátor bude předávat data do softwarového systému dokumentace procesů DP 3.5 CZ |  |  |  |
| sterilizátor bude nainstalován a uveden do provozu jako volně stojící v místnosti po původním nízkoteplotním sterilizátoru |  |  |  |
| el. napájení 3 x 400V / maximálně 30A |  |  |  |
| funkce snížení spotřeby energie (stand-by režim) |  |  |  |
| Součástí dodávky: |  |  |  |
| inkubátor pro vyhodnocování biologických testů |  |  |  |
| validační kit |  |  |  |

| ČÁST 39 - Plicní ventilátory – 3 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Časově řízený, objemový ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů všech věkových skupin |  |  |  |
| Široká nabídka ventilačních režimů, minimálně: CMV; SIMV; PCV; P-SIMV; ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou; APRV; spontánní ventilace s tlakovou podporou; spontánní ventilace s objemovou podporou; NIV; PRVC nebo ekvivalent; automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků a tlakové podpory dle měření plicní mechaniky pacienta; apnea zálohová ventilace |  |  |  |
| Režim terapie vysokým průtokem O2 |  |  |  |
| Automatický zpětnovazební ventilační režim udržující ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta, a dle naměřených hodnot ETCO2 upravující parametry ventilace pro odvykání z UPV |  |  |  |
| Nastavení parametrů uživatelem v rozsazích: PEEP alespoň 0-50cm H2O; inspirační tlak alespoň 5-95cm H2O; inspirační čas alespoň 0,1-30s; dechový objem alespoň 20-2000ml; FiO2 21-100%, flow trigger alespoň 0,5 – 15 l/min; pressure trigger alespoň 0,1 – 10 cmH2O |  |  |  |
| Inspiratory flow alespoň 180 l/min |  |  |  |
| Velikost dotykové ovládací obrazovky min. 17“ |  |  |  |
| Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, min. 8 křivek současně, min. 4 smyčky současně, referenční smyčka, trendy min. 72hod |  |  |  |
| Monitorace parametrů plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence inspirační, P01, expirační časová konstanta, automatické měření AutoPEEP, RSB |  |  |  |
| Monitorace transpulmonálního tlaku pomocí jícnového katetru |  |  |  |
| Automatická proporcionální kompenzace odporu endotracheální i tracheostomické rourky plně nastavitelná a vypínatelná |  |  |  |
| Modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování. |  |  |  |
| V přístroji vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků s nastavením doby nebulizace |  |  |  |
| Statické měření P/V smyčky s nastavením délky pauzy na konci nádechu a plateau tlaku, s možností provedení recruitment manévru, určování inflekčních bodů |  |  |  |
| Aktivní zvlhčovač s nastavením teploty v komoře a gradientu zvlhčení, s možností jeho ovládání z obrazovky plicního ventilátoru |  |  |  |
| Ovládání režimů, parametrů, alarmů a hodnot otočným knoflíkem a dotykovou obrazovkou, alarmy v českém jazyce |  |  |  |
| Akustické a optické alarmy - alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízkého a vysokého dechového objemu, nízké a vysoké frekvence, nízkého a vysokého inspiračního tlaku, apnea interval alespoň 15 - 60 s, koncentrace O2, vadná čidla |  |  |  |
| Standby režim |  |  |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů |  |  |  |
| Pojízdný vozík pod přístroj vč. koleček s brzdou; držák okruhů |  |  |  |
| Rezervní zdroj napětí (provoz ventilátoru z integrované baterie alespoň na 90min), napájení 230V/50Hz |  |  |  |
| Hmotnost přístroje vč. pojízdného vozíku max. 60kg |  |  |  |
| Modul s čidlem integrovaného měření volumetrické kapnometrie s monitorací minutové CO2 eliminace i v jednotlivém dechu, velikosti mrtvého prostoru, hodnocení tvaru plateau CO2 i slope CO2 |  |  |  |
| Kontrola tlaku v manžetě endotracheální rourky |  |  |  |

| ČÁST 40 – Plicní segmentograf – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| certifikace zdravotnického prostředku |  |  |  |
| pro klinické použití od novorozenců po dospělé |  |  |  |
| neinvazivní měření |  |  |  |
| určeno pro pacienty s respiračním onemocněním, pacienty ventilované a pacienty spontánně dýchající |  |  |  |
| monitorování impedance čtyř plicních kvadrantů |  |  |  |
| vizualizace změn v křivkách, trendech, grafem vč. parametrů |  |  |  |
| detekce nehomogenit mezi plícemi a plicními segmenty |  |  |  |
| zobrazení dodávky vzduchu do čtyř plicních segmentů |  |  |  |
| monitorování dodávky vzduchu do plic s informací o dechových objemech v reálném čase |  |  |  |
| údaje o dodávce vzduchu v mililitrech nebo % |  |  |  |
| měření segmentální a celkové dechové impedance |  |  |  |
| měření segmentální a celkové reziduální impedance |  |  |  |
| zobrazení trendu PEEP a trendu objemu |  |  |  |
| zobrazování dechových křivek v reálném čase |  |  |  |
| dotykový displej kategorie Medical Grade o minimální velikosti 12,5“ |  |  |  |

| ČÁST 41 - Centrální monitor 1 ks a monitory životních funkcí 7 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Monitorovací centrála v počtu 1 ks: |  |  |  |
| zařízení s certifikací zdravotnického prostředku |  |  |  |
| součást koncepce monitorování vitálních funkcí pacientů |  |  |  |
| umožňuje sledování všech lůžkových monitorů a všech monitorovaných parametrů, jak selektivně u každého pacienta, tak souhrnně a propojuje monitory z operačních sálů, JIP bez ohledu ne jejich umístění |  |  |  |
| počet připojených monitorů na jeden zobrazovač je v násobku 16 monitorů |  |  |  |
| při zobrazení všech 16 pacientů současně se zobrazují 4 volitelné křivky |  |  |  |
| nastavení alarmů je individuální pro každého pacienta |  |  |  |
| prohlížení trendů, alarmových hlášení a plného zobrazení křivek „fulldisclossure“ volitelně po dobu minimálně 24 hodin záznamu |  |  |  |
| uložení těchto dat záznamu alarmových událostí, trendů nebo EKG stripů s rozměřením přímo na centrále ve formátu pdf nebo možný přímý tisk |  |  |  |
| zpětné prohlížení až 24 hod. trendových dat od každého pacienta |  |  |  |
| umožnění měření vzdálenosti na uložených křivkách EKG tzv. pravítko |  |  |  |
| síťová laserová tiskárna, záložní zdroj, myš, klávesnice |  |  |  |
| tisk protokolů o vedené léčbě a závěrečných protokolů a jejich elektronická archivace |  |  |  |
| velká zobrazovací plocha – minimálně 19“ displeje |  |  |  |
| český jazyk použitého softwaru |  |  |  |
| náhledový displej centrály |  |  |  |
| Lůžkové monitory v počtu 7 ks: |  |  |  |
| modulární monitor s barevným dotykovým displejem o velikosti minimálně 19“ |  |  |  |
| alternativní připojení dalšího externího displeje s duálním ovládáním |  |  |  |
| plné zobrazení až 10 křivek na obrazovce |  |  |  |
| monitory budou napojeny na centrální monitor |  |  |  |
| volně konfigurovatelné zobrazení umožní nastavení několika předem uživatelsky volitelných a nastavitelných profilů zobrazení pro rychlou změnu obrazovky dle závažnosti stavu pacienta a speciálních funkcí |  |  |  |
| integrovaný software pokrývající všechny potřeby intenzívní péče bez nutnosti jeho změny při doplnění jakýchkoliv budoucích parametrů včetně plynové analýzy a ICP |  |  |  |
| Parametry: |  |  |  |
| základní modul 3, 5, 12 svodů EKG, analýza arytmií a fibrilací, respirace, NIBP, SpO2, 2 x tělesná teplota, kompletní analýza EKG, 2 x IBP, přenositelný mezi monitory, současně transportní monitor |  |  |  |
| 7 x přenositelný modul měření CO2 |  |  |  |
| 3 x modul srdečního výdeje Picco |  |  |  |
| všechny monitory doplněny o funkci PPV, SPV ventilovaných pacientů |  |  |  |
| možnost nastavení alarmových autolimitů a inteligentní alarm management |  |  |  |
| konfigurovatelné zpoždění vybraných alarmů |  |  |  |
| histogram pro SpO2 a HR |  |  |  |
| standby |  |  |  |
| uživatelské nastavování času na monitoru nebo na centrále |  |  |  |
| zobrazování trendů v grafické a číselné formě po dobu 72 hod. – víkendový režim |  |  |  |
| zobrazení všech vzniklých událostí alarmových stavů |  |  |  |
| SW v českém jazyce musí obsahovat lékové kalkulace používaných léků měnitelných dle potřeb nemocnice |  |  |  |
| obousměrná datová komunikace s centrální stanicí |  |  |  |
| noční a privátní režim nastavení obrazovky |  |  |  |
| součástí monitoru bude příslušenství pro měření daných parametrů, identické pro každý monitor |  |  |  |
| transportní modul a současně autonomní lůžkový monitor vitálních základních funkcí pro každý lůžkový monitor |  |  |  |
| barevná dotyková obrazovka 7“ s rozlišení 800 x 400, kapacitní |  |  |  |
| automatická rotace displeje 1800 podle polohy |  |  |  |
| hmotnost monitoru 1,8 kg |  |  |  |
| obrazovky dvě strany zobrazovaných parametrů 4 křivky / 7 parametrů na každé, volitelně dostupné přetažením po displeji |  |  |  |
| ochrana proti pádu z 1 m |  |  |  |
| integrovaný pogumovaný držák pro přenos s ochranou |  |  |  |
| ochrana proti vniknutí prachu a odolávající vlhkosti IP 41 (kapající voda) |  |  |  |
| bateriový provoz během transportu 7 hodin dle počtu připojených parametrů |  |  |  |
| uživatelsky vyměnitelná baterie |  |  |  |
| nabíjení 4 hodiny současně provoz z dokovací stanice nebo nabíjení z mateřského monitoru |  |  |  |
| držák s dokovací a dobíjecí stanicí 230 V |  |  |  |
| držák a dokovací stanice na lůžko pro transport bez dobíjení |  |  |  |
| uživatelsky bezpečné zasunutí monitoru do dokovací stanice a jeho vyjmutí |  |  |  |
| 8 profilů zobrazení zahrnující alarmová nastavení shodné ovládání s ostatními monitory as jednotným softwarem |  |  |  |
| 4 úrovně alarmů, barevně odlišené vč. audio alarmu |  |  |  |
| trendy 24 hod. |  |  |  |
| součástí monitoru bude příslušenství pro měření daných parametrů, identické pro každý monitor |  |  |  |
| vypnutí režimu standby dotykovým displejem |  |  |  |
| 8 universálních vstupů (medical USB) pro připojení parametrů. |  |  |  |

| ČÁST 42 - Monitor pro měření hemodynamiky – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přenosný, neinvazivní nebo semiinvazivní hemodynamický monitor pro sledování srdečního výdeje a dalších parametrů |  |  |  |
| ovládání plně v českém jazyce |  |  |  |
| kontinuální měření |  |  |  |
| možnost výběru zobrazených parametrů na obrazovce |  |  |  |
| dotyková obrazovka minimálně 7“ |  |  |  |
| zobrazení trendů minimálně 3 dny (možnost změny měřítka) |  |  |  |
| zobrazení numerické, grafické a dynamické hodnocení |  |  |  |
| prohlížení událostí |  |  |  |
| získání hemodynamických parametrů pacienta do 2 min. od zahájení monitorace |  |  |  |
| akumulátor na 5 hod. provozu |  |  |  |
| el. napájení 230 V, 50 Hz |  |  |  |
| Komunikační porty: |  |  |  |
| minimálně USB port |  |  |  |
| transportní brašna na přístroj a veškeré příslušenství |  |  |  |
| Měřené parametry: |  |  |  |
| srdeční výdej (CO) |  |  |  |
| srdeční index (CI) |  |  |  |
| tepový objem (SV) |  |  |  |
| index tepového objemu (SVI) |  |  |  |
| variace tepového objemu (SVV) |  |  |  |
| tepová frekvence (HR) |  |  |  |
| doba komorové ejekce (VET) |  |  |  |
| střední arteriální tlak (MAP) |  |  |  |
| systolický krevní tlak (SBP) |  |  |  |
| diastolický krevní tlak (DBP) |  |  |  |
| saturace krve kyslíkem (SpO2) |  |  |  |
| celková periferní rezistence (TPR) |  |  |  |
| index celkové periferní rezistence (TPRI) |  |  |  |
| srdeční výkon (CP) |  |  |  |
| index srdečního výkonu (CPI) |  |  |  |
| index dodávky kyslíku (DO2I) |  |  |  |
| možnost i ručního zadání těchto parametrů – hemoglobin (HgB), okysličení krve SpO2) a střední arteriální tlak (MAP) |  |  |  |

| ČÁST 43 - Přístroj pro perioperační hemodynamický management – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přenosný, neinvazivní nebo semiinvazivní hemodynamický monitor pro sledování srdečního výdeje a dalších parametrů |  |  |  |
| ovládání plně v českém jazyce |  |  |  |
| kontinuální měření |  |  |  |
| možnost výběru zobrazených parametrů na obrazovce |  |  |  |
| dotyková obrazovka minimálně 7“ |  |  |  |
| zobrazení trendů minimálně 3 dny (možnost změny měřítka) |  |  |  |
| zobrazení numerické, grafické a dynamické hodnocení |  |  |  |
| prohlížení událostí |  |  |  |
| získání hemodynamických parametrů pacienta do 2 min. od zahájení monitorace |  |  |  |
| akumulátor na 5 hod. provozu |  |  |  |
| el. napájení 230 V, 50 Hz |  |  |  |
| Komunikační porty: |  |  |  |
| minimálně USB port |  |  |  |
| transportní brašna na přístroj a veškeré příslušenství |  |  |  |
| Měřené parametry: |  |  |  |
| srdeční výdej (CO) |  |  |  |
| srdeční index (CI) |  |  |  |
| tepový objem (SV) |  |  |  |
| index tepového objemu (SVI) |  |  |  |
| variace tepového objemu (SVV) |  |  |  |
| tepová frekvence (HR) |  |  |  |
| doba komorové ejekce (VET) |  |  |  |
| střední arteriální tlak (MAP) |  |  |  |
| systolický krevní tlak (SBP) |  |  |  |
| diastolický krevní tlak (DBP) |  |  |  |
| saturace krve kyslíkem (SpO2) |  |  |  |
| celková periferní rezistence (TPR) |  |  |  |
| index celkové periferní rezistence (TPRI) |  |  |  |
| srdeční výkon (CP) |  |  |  |
| index srdečního výkonu (CPI) |  |  |  |
| index dodávky kyslíku (DO2I) |  |  |  |
| možnost i ručního zadání těchto parametrů – hemoglobin (HgB), okysličení krve SpO2) a střední arteriální tlak (MAP) |  |  |  |

| ČÁST 44 - Defibrilátory – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| přenosný bifázický defibrilátor/monitor s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta |  |  |  |
| ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| 7“ barevný LCD displej se zobrazením 3 křivek, numerických hodnot a alarmových hlášení |  |  |  |
| hmotnost celého přístroje maximálně 6,6 kg včetně baterie, role papíru a kabelu multifunkčních elektrod |  |  |  |
| ovládání pomocí otočného knoflíku |  |  |  |
| jednoduché 3 kroky použití: 1. Výběr energie, 2. Stisknutí nabíjení, 3. Podání výboje |  |  |  |
| volba energie od 1 do 200 J |  |  |  |
| manuální režim defibrilace |  |  |  |
| synchronizovaná kardioverze |  |  |  |
| monitorace EKG (3 nebo 5 svody) včetně nastavitelných alarmů |  |  |  |
| externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta a s integrovanými defibrilačními elektrodami pro děti (2 velikosti – dospělí a děti) |  |  |  |
| defibrilátor provádí automaticky testy připravenosti každý den |  |  |  |
| indikátor použitelnosti |  |  |  |
| uživatelský test výboje dle doporučení výrobce maximálně 1 x týdně |  |  |  |
| integrovaný zapisovač (50 mm šíře papíru) tiskne: přehled událostí, sumář úkonů, trendy vitálních funkcí, provozní kontrolu, stavový protokol |  |  |  |
| doba nabíjení na doporučených 150 J méně než 5 sekund |  |  |  |
| kapacita baterie: 100 výbojů (200 J) nebo 2,5 hodiny plného monitoringu pacienta nebo 2 hodiny kardiostimulace |  |  |  |
| typ baterie: dobíjecí lithium ion, zobrazení kapacity baterie na displeji a také přímo na baterii |  |  |  |
| baterie se nabíjí přímo v přístroji – LED kontrolka na předním panelu |  |  |  |
| provoz z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz nebo z baterie |  |  |  |
| uchování pacientských údajů za 8 hodin |  |  |  |
| externí kardiostimulace – pacing „dle potřeby“ nebo „fixní“ |  |  |  |
| monitorace saturace SpO2 včetně nastavitelných alarmů pro dospělé i děti |  |  |  |
| monitorování neinvazivního krevního tlaku NIBP |  |  |  |
| měření výdechového CO2 |  |  |  |
| poloautomatický AED režimem defibrilace |  |  |  |
| startovací sada 5 ks multifunkčních nalepovacích elektrod pro provádění defibrilace (manuální i AED režim), stimulace, kardioverze a monitoring jsou použitelné pro všechny věkové kategorie |  |  |  |
| IP 54 minimálně |  |  |  |
| transportní brašna s popruhem. |  |  |  |

| ČÁST 45 - Lůžka resuscitační (elektricky polohovatelná) – 5 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52; možnost nabídnout rovnocenné řešení |  |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka |  |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg |  |  |  |
| zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45 - 75 cm |  |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů |  |  |  |
| ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování |  |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru |  |  |  |
| laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie |  |  |  |
| automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase |  |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 10° pomocí elektromotoru |  |  |  |
| ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka |  |  |  |
| snímání C ramenem |  |  |  |
| mechanické spouštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |
| odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení |  |  |  |
| integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici |  |  |  |
| výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou |  |  |  |
| sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…) |  |  |  |
| multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice |  |  |  |
| v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |  |
| nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd |  |  |  |
| kolečka o průměru minimálně 150 mm, |  |  |  |
| páté kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem |  |  |  |
| funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, nejlépe automatická brzda |  |  |  |
| elektrický pohon lůžka umožňující transport (minimálně dvě rychlosti vpřed a jedna vzad) |  |  |  |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |  |
| držáky na infuzní stojan a hrazdu |  |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |  |
| potenciálové propojení |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| sada fixačních klínů pro laterální náklon |  |  |  |
| držák hadic ventilátoru pro laterální náklon |  |  |  |
| infuzní stojan |  |  |  |
| držák kyslíkové lahve |  |  |  |
| Matrace: |  |  |  |
| integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů |  |  |  |
| kompresor nepřesahuje půdorys lůžka (integrován) |  |  |  |
| ovládání matrace z ovladače lůžka |  |  |  |
| mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód |  |  |  |
| provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti |  |  |  |
| nosnost 250 kg |  |  |  |