Příloha č. 4 Minimální technické požadavky (k doplnění)

SZZ/Otr/2019/19/digitální RTG

| Požadované parametry | Údaje, které nabízí účastník (doplní účastník ZŘ) |
| --- | --- |
| Pojízdný digitální RTG systém s přímou digitalizací (1ks) | (uvést název)………………… |
| pojízdný digitální RTG přístroj |  |
| Motorizovaný pojezd vpřed i vzad 5km/h, nabíjecí akumulátor |  |
| Snadná manipulovatelnost – velká kola na pojezd |  |
| Teleskopický sloup |  |
| Teleskopické rameno rentgenky (ne kloubové) |  |
| Určeno pro snímkování pacienta na lůžku |  |
| Otočné rameno rentgenky |  |
| Součástí přístroje musí být DAP metr |  |
| Výkon vysokofrekvenčního generátoru min. 30kW |  |
| Rozsah napětí na rentgence min. 40–130 kV s možností volby po 1kV |  |
| Minimální rozsah proudu od 50 do 400 mA |  |
| Expoziční doba max. 3 msec |  |
| Programovatelná orgánová automatika |  |
| Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů |  |
| Tepelná kapacita anody min. 300 KHU |  |
| Dvě ohniska o rozměru – malého max. 0,7 mm a velkého max. 1,3mm |  |
| Zabudované měřidlo ohniskové vzdálenosti |  |
| Možnost post-processingu |  |
| Pracovní stanice integrovaná v těle přístroje |  |
| Barevný dotykový LCD display min. 19“ |  |
| Možnost manuálního zadávání pacientských dat |  |
| Náhled snímku do max. 3 sec. po expozici |  |
| Paměť přístroje min. 3000 snímků |  |
| Plná podpora DICOM (Storage, Modality worklist, Dose report, Print) |  |
| Ovládání pojezdu přístroje z panelu primární clony |  |
| Expoziční tlačítko s možností dálkového ovládání – bezdrátově či na kabelu |  |
| Maximální přípustná výška rentgenu při transportu: 1300 mm |  |
| Maximální přípustná výška sloupu: 2030 mm |  |
| Délka teleskopického ramene min. od-do 640 – 1200 mm |  |
| Rotace rentgenky min. +180° kolem vlastní osy a o + 90° respektive - 30° ve směru vpřed a vzad |  |
| Rotace sloupu min. +/-270° |  |
| Šířka RTG max. 60 cm |  |
| Velikost obrazové plochy detektoru max. 35x42 cm, min. 2800x3400 pixelu |  |
| Hmotnost RTG max. 450 kg |  |
| Velikost obrazového bodu max. 130 x130 um |  |
| Hmotnost detektoru vč. baterie menší než 3 kg |  |
| Automatické posílání snímků do PACS |  |
| Konverzní materiál: CSI |  |
| A/D konverze 16 bit |  |
| Interní paměť detektoru min.50 snímků |  |
| Odolnost proti vniknutí tekutiny min. IPX 6 |  |
| Napájení detektoru výměnnými akumulátory, pro zajištění nonstop nezávislého provozu detektoru. min. 2 ks součástí dodávky vč. nabíječky. |  |
| Radiologický diagnostický monitor (2ks) |  |
| Spolehlivé zobrazení diagnostické křivky DICOM |  |
| Současné zobrazení barevných i monochromatických snímků |  |
| Rozlišení min. 3 MPx |  |
| Úhlopříčka min. 21,3“, TFT LCD |  |
| Musí vyhovovat požadavkům na zobrazovací systémy dle normy DIN 6868-157, kategorie použití RadiCS II až VIII. |  |
| Jas nastavitelný min. do 800 cd/m2 |  |
| Kontrast min. 1400:1 |  |
| Pozorovací úhel min. - horizontální: 170°; vertikální: 170° |  |
| Display Port 1.2, DVI-D |  |
| Výškově nastavitelný stojan |  |
| Záruka (min. 24 měsíců) |  |

Účastník ZŘ se ke všem výše uvedeným parametrům vyjádří buď slovem „ANO“, pokud jím nabízené zařízení 100% splňuje požadovaný parametr nebo uvede (upřesní) parametr v souladu se svou nabídkou.

Podpisem Přílohy č. 4 potvrzuje účastník ZŘ, že nabízený RTG přístroj splňuje minimální technické požadavky zadavatele.

…………………………………………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ

V ………………….. dne ………………………..